在线除气电导率分析仪

型号：Monitor AMI Deltacon DG

测量参数包括：

- 比电导

- 阳电导

- 除气电导

- 计算pH

- 计算氨

所有部件安装在不锈钢面板上：

- 变送器：Transmitter AMI Deltacon DG，

保护等级IP66

- 电极：Swansensors UP-Con1000-SL 
三只2-电极传感器分别测量比导，阳导和除气电导，每只电极均内置Pt1000温度电极

- 流通池Flow cell Catcon-Plus-SL           带流量调节阀，数字流量计和阳离子交换柱

- 样水加热装置                                            系统带有不锈钢加热和冷却装置

- 除气电子控制器                                          加热装置带有蒸汽压力控制 (IP 66)

出厂经上水检测，适于现场安装投运

技术参数:

- 电导率测量范围:
0.055 -- 1000 S/cm

- pH：7.5 -- 10.5

- 氨：0.01 -- 10 ppm

- 可同时测量显示电导率、pH、氨浓度、样水温度和流量

- 两路0/4 - 20 mA

| 订货 | Monitor AMI Deltacon DG | CN- A 2 3 . 4 8 1 . 1 |  |  |  |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信号输出选项 | 无 ……………………………………………………………………………............... |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 第三路0/4 - 20 mA ……………………………………….......... ……….. ………... |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  | Profibus DP …………………………………………………………............ ………. |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 超级终端串口(用于数据下载) ……………………………............ ……….. ……… |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | Modbus串口 (用于网络服务器连接) ……………………………….......... ……….. |  |  |  |  |  | 4 |  |

测量系统

三只UP-Con1000-SL电导率电极，内置Pt1000温度电极

测量范围                                分辨率

0.055 -- 0.999 S/cm	0.001 S/cm

1.00 --  9.99 S/cm	0.01 S/cm

10.0 -- 99.9 S/cm	0.1 S/cm

100 -- 1000 S/cm	1 S/cm

量程自动切换

精度：	测量值的± 1 %

pH和氨计算

范围 (25° C):	pH 7.5 -- 10.5

氨 0.01 -- 10 ppm

温度补偿 Pt1000

- 测量范围:	-30 -- +130 °C

- 分辨率:	0.1 °C

pH计算对样水要求:

- 只有1种碱性试剂
- 主要污染物来源于NaCl
- 磷酸盐 < 0.5 mg/L
- 如果pH < 8则污染物相对碱性试  剂必须很小

大气压力测量                                      用于样水加热装置中的沸点补偿

样水流量测量                                      带有关断阀

变送器技术参数和功能

- 外壳:	铝

- 保护等级:	IP66

- 显示:	液晶75 x 45 mm

- 电气连接: 	端子

- 尺寸:	180 x 140 x 70 mm

- 重量:	1.5 kg

- 环境温度:	-10 -- +50 °C

- 湿度:	10 - 90 %

- 电源

- 电压:	85 - 265 VAC, 47 - 63 Hz

或24 VDC, ± 15 %

操作

- 仪表分为“Messages”、 “Diagnostics”、 “Maintenance”、 “Operation”和 “Installation”四个主菜单，操作简单

- 用户菜单可有英文、德文、法文和西班牙文四种选择

- 每个主菜单可设密码保护

- 屏幕可显示过程值、流量、报警和操作状态

- 存储器可储存操作步骤和校准历史，数据采集器可以一定的时间间隔记录1500个数值

安全

- 所有数据储存在一个非易失存储器中，断电后数据不会丢失

- 输入输出过压保护，测量值输入和信号输出电流隔离

变送器温度监测

可编程高低温报警

1 报警节点

- 综合报警干结点可用于测量值和仪表故障报警

- 最大负载:	1A / 250 VAC

1输入

一个干结点输入可编程为保持和远程中断

2 路继电器输入

- 两路干结点可编程为测量值限位开关或控制器或计时器

- 最大负荷:	1A / 250 VAC

2路信号输出  (第三路为选项)

- 两路模拟输出可用于输出测量值输出或连续控制输出

- 输出电流:	0/4 - 20 mA

- 最大负载:	510 W

控制功能

- 继电器或电流输出可编程为一或两个脉冲泵或电磁阀或电动泵

- 可编程P, PI, PID 或 PD控制参数

1 RS232串口

用微软超级终端将数据下载到PC或用于变送器版本更新

1 RS485串口 (选项)

Modbus或Profibus DP协议，电流隔离

数据传输到远程计算机需要Modbus 串口和Webserver网络服务器

Monitor 参数

样水要求

- 流量:	5 -- 20 L/h

- 温度:	最高 50 °C

- 进水压力 (25 °C):	最大 2 bar

- 排水压力:	无压排放

- 无砂石，无油脂

样水连接

- 进水口:	Swagelok ¼”

- 排水口:	 ½” 管连接件

离子交换树脂

1L变色离子交换树脂

当氨含量为1 mg/L (pH 9.4)，样水流量为10 L/h时树脂可使用4个月，流量为5 L/h时可使用5个月

安装板

- 尺寸:	850 x 570 x 200 mm

- 材质:	不锈钢

- 总重:	20.0 kg