pH-阳导仪                          型号：Monitor FAM Deltacon pH

·	该仪表为pH、比电导率和阳电导率一体化测量仪表 ，组成部件为：

---铝质外壳变送器（FAM Deltacon）；

---两个钛电极传感器（Swansensor RC UP）

---带流量计、针形阀及树脂柱的不锈钢流

通池，进样由1/4＂Swagelok卡套连接；

---不锈钢安装盘。

· 测量方法：根据比导和阳导的精确测量值，计算pH。

·	LCD背光显示测量值和测量状态。

·	测量范围: pH  7.5 -- 10.5

0.055--1000 S/cm (25 °C)

·	 pH 计算 (pH 计算根据 VGB-directive 450L)。

·	比导: 对高纯水，中性盐，强酸，强碱，氨，乙

醇胺，吗啉进行非线性温度补偿，或带系数的线

性温度补偿。

·	温度过高或过低时报警。

·	阳导: 强酸测量时为非线性温度补偿。

·	带流量测量（l/h），流量过高/低时报警。

·	离子交换树脂失效报警。

·	针形阀控制流量。

·	两路电流隔离信号输出0/4 - 20 mA， (与阳导，

比导，温度或pH传感器输入隔离)。

·	仪表故障综合报警干接点。

·	两路限位干接点。

·	可编程的干接点输入。

| Order scheme | Deltacon pH | CN-A23.14 |  |  |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电源: | 230 VAC， 50/60 Hz |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 115 VAC， 50/60 Hz |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 24 VAC， 50/60 Hz |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  | 24 VDC， 直流电 (隔离) |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  | 200 VAC， 50/60 Hz |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  | 100 VAC， 50/60 Hz ____________________________________ |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 选项: | 不用 |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | 第三路信号输出 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | RS485 (PROFIBUS DP, MODBUS ASCII/RTU, SWANBUS) |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 样水连接： | 标准 |  |  |  |  |  | 4 |  |
|  | 带被压控制 |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 带手工取样管的被压控制 |  |  |  |  |  | 6 |  |

技术参数：

尺寸：	850 x 280 x 200 mm

重量：	12 kg

仪表外壳：	铝质， IP 65

环境温度：	5 -- +50 °C

运行温度：	5 -- +50 °C

储运温度：	-30 -- +85 °C

相对湿度：	10 -- 90%

显示： 15mm高LCD屏幕，背光显示

连接： 插拔端子

电源： (15%)

24， 115， 230， 200， 100 VAC / 50/60 Hz 或直流电 24 VDC (隔离)

电耗：	max. 7 VA

无电池参数存储

报警继电器：

干接点

最大负载：	1A / 250 VAC

仪表故障综合报警

串口(选件)：

RS485 用PROFIBUS DP 符合 DIN 19245 part 3，

MODBUS ASCII ，MODBUS RTU 或 Swanbus总线

箱体温度监测：

当温度高于+65 oC或低于-25 oC时报警

输入：

干接点

可编程：- 保持，- 远程中断

两路信号输出（第三路为选项）：

模拟电流：	0/4 .... 20 mA

最大负载：	510 W

与传感器输入采用电流隔离

测量范围可自由编程

两个继电器：

两个干接点

可编程为

- 测量值限位开关

- 温度限位开关

- 流量高/低报警

- 带自动保持功能的计时器

最大负荷：	1A / 250 VAC

测量池/样水要求：

由SS316L不锈钢制成

水样入口：

Swagelok ¼" 连接管

水样出口：                  20x15 mm软管

常压排放

最大压力：	2 bar

温度：	max. 50 °C

流量：	5 -- 20 l/h

无沙石，无油脂（见pH计算）。

流量测量：

在变送器上以 l/h 显示流量。

流量过高，过低时报警。

离子交换树脂失效计算+ 接近失效时报警

测量范围：	0 -- 25 l/h

阳离子交换柱：

在样水中氨为1ppm (pH 9.4)和样水流速为10 l/h时，树脂可用4个月。

在样水中氨为1ppm (pH 9.4)和样水流速为5 l/h时，树脂可用5个月。

更换阳离子交换柱快捷方便。

电导率测量：

电池常数为0.04 cm-1 的RC UP 2-电极测量池，内置NT5K温度传感器，信号输出采用电流隔离。

测量范围：	0.055 -- 1000 S/cm

精度：	  测量值的1%

比导温度补偿：对高纯水，中性盐，强酸，强碱，氨，乙醇胺，吗啉为非线性补偿或带系数的线性补偿

阳导：                 强酸时进行温度补偿

pH 计算:

根据附录 VGB-directive 450L，1988.

测量范围:	pH 7.5--10.5

必须满足下列条件：

- 水样中只有一对酸碱对(强碱化试剂 ).

- 水样污染主要为 NaCl (没有磷酸盐).

- pH 值< 8: 与强碱化试剂相比，污染物的浓度必须很小。

温度:

测量范围:	-30 -- +130 °C

分辨率:	0.1 °C

温度过高/过低时报警。

接线图