油泥析出测定方法

DL429.7—91

本方法适用于判断运行中绝缘油或汽轮机产生油泥的情况。

1方法概要

将试油注入规定容器中用溶剂稀释，经过一定时间后，观察有无沉淀物析出。

- 仪器

具塞量筒：100mL

- 试剂

3．1正庚烷（无芳香烃）

3．2石油醚：沸点60~90℃（无芳香烃）

- 试验步骤

在容量为100mL的具塞量筒中注入试油10mL，用正庚烷或石油醚稀释至100mL，摇匀，置于暗处24小时后，取出在光线充足的地方观察有无沉淀物析出，如无沉淀物则认为合格。

注：使用正庚烷或石油醚前，需用甲醛试剂（浓硫酸47mL加入甲醛溶液3mL）检查。如无色则为不含芳香烃；如有色则含有芳香烃，应用分子筛处理到用甲醛试剂检查不显示颜色为止。