25型酸度-PH计电极故障分析

25型酸度计是药品检验中最常用的检验仪器，我们在使用25型酸度计过程中遇到一些现象，在测量标准pH溶液时，按下读数开关后定位调节器调节范围很小，起不到补偿玻璃电极的不对称电位的作用。检查仪器部分没发生故障.电极部分玻璃电极完整无损，甘汞电极新充以饱和抓化钾液也排除不了上述故障.后经仔细分析发现故障的原因在于甘汞电极万端的素烧瓷的细毛孔堵塞造成。贬换新甘汞电极后故障排除。

分析:甘汞电极是由汞和汞一氯化汞混合糊充以饱和氯化钾溶液听沟成，要求在使用时应注意饱和氯化钾溶液充满容积的三分之二以上(浸没内部的小玻管口)，且在弯管内不许有气泡将溶液隔断，电极卜端的素烧瓷的细毛孔在测量时只允许有少量的氯化钾溶液缓慢渗出，以保持一定的电位。素烧瓷的细毛孔的堵塞使氯化钾榕液不能渗出，不能保持一定的电位，致使被测溶液和玻璃电极不能组成电池，仪器的电位计就测不出电动势.因为单一电极的电位是无法测量的，必须把它和另一个电极连接在一起形成一个原电池，用电位计测量这个电池的电动势，才能得出被测溶液的pH值。