25型酸度<ph>计的简便检修

a:仪器输入阻抗的检查与调整

仪器开机预热后，在玻璃电极插户插入接续器(仪器随机附件)。在“+”接线柱与接续器之间串接一高阻(约250兆欧)，将pH-mV开关置pH档，量程选择开关置“7－0”温度补偿器可指在任意温度上。仪器调零(调至pH 7)后，按下读数开关，调节定位调节器，使指针偏离3 pH。此时，将输入端短接，若指针偏移很大，说明仪器输入阻抗不够  (若定位调在pH 7处，在串接与短接高阻时也是如此，则说明仪器零输入时的栅流偏大)。可用无水酒精或乙醚清洗仪器的高阻输入端

(包括电极插口、读数开关及有关部位)，然后烘干。若仪器输入阻抗仍不理想，可打开仪器面板，用螺丝刀调整工作点调节器(参阅25型酸度计使用说明书图2“主要调节器示意图”)，直至串接和短接高阻时指针偏移最小。若调整后，指针偏移在半个小格以内，则仪器的输入阻抗满足要求。

b:仪器灵敏度的检查与调整

由于标准电池电动势在一定温度下具有固定的数值，而酸度计具有高输人阻抗，因此在仪器输入阻抗达到要求的情况下，可以简便地  用标准电池直接对仪器的灵敏度进行检查与调整。调整的方法如下: 来源：东海仪表网

先调好电表的机械零点。在pH档将量程选择开关置于“7－0”。在读数开关放开时，用零点调节器将电表指针调至pH 0(不是pH7的位置)，若调不到pH 0，一般还需打开仪器，借助于零点粗调节器(参阅说明书“主要调节器示意图”)进行调节。接着将接续器插人玻璃电极插口，把温度补偿器指在25℃，用零点调节器将指针准确调至3,22 pH(该数值=标准电池电动势+59.16- 14.00)。然后将仪器输入端短路，按下读数开关，用定位调节器调至pH 0放开读数开关，看指针是否仍指在3.22 pH。若有变动，则需垂复核对几次。核对后切勿再旋动定位调节器。此后，拆去输入端的短路连接，接入一个标准电池，正极与“+”接线柱连接，负极与接续器连接。在读数开关放开的情况下，用零点调节器将指针调至pH 0，接着将范围选择开关置于“0”按下读数开关，并将范围选择开关指在“7一14”。此时，指针应准确指在pH 14的位置。 若指针偏离该位置，说明仪器灵敏度不准确，可以松开温度补偿器紧固螺钉，改变旋钮位置，按以上步骤进行反复调整。调整后，必须将零点粗调节器恢复原位，使面板上的“零点调节器”能正常工作。

c:仪器常见故障的排除方法(参阅说明书）