DDS－11A型电导仪的使用维修

一：仪表指针无反应

仪器送电后，将测量开关置校正端，电表指针无变化，调节各旋钮无反应。从线路原理分析知道，当开关置校正位置时，输人放大器的信号是由仪表本身的转换器提供的，根据原理图分析可知，产生这种现象的原因有以下几点:

a稳压电源无输出。首先，电源正常时，稳压电源各点电压值:　BG1的C极端电压22V～24V;　DW1两端电压6.8V;电容C2两端电压14.3V。所以，如果稳压电源无输出电压，可分别检查稳压电源的各部分及电源变压器的初、次级绕组是否断路等。

b稳压电源正常，则检查多谐振荡器电路，为此可用示波器观察振荡变压器B2的初、次级绕组有无交变电压，同时进一步检查和确定多谐振荡器中哪个元件发生了故障，也可测试BG2BG3的工作电压值，可参见表1。

c当稳压电源与多谐振荡器两部分的工作都正常，则可检查放大器电路，用万用表检查放大器各级的直流电压值，如果某一级的数值与表1的参考数值差别很大，则可判断故障元件就在该级中。例如，当第二级的集电极电压Uc接近电源电压13V时，则说明这级的BG管击穿或管脚有虚焊等现象，从而使信号不能传人下一级而造成电表指针无反应。

二：仪器测量不准确

a DDS-11A型电导仪是按串联开环形式组成的，它的指示正确与否与仪器中的转换器、放大器和检波指示等性能有关，其中任一个环节的性能发生变化，都会影响指示值的准确性。例如，多谐振荡器输出电压ED的幅值或频率发生变化或分压电阻Rm变质引起阻值改变等，则输人放大器的信号电压也将发生变化，因而造成读数不准确。

b放大器任一级晶体管的性能发生变化(如口值大为降低)使放大器的放大倍数下降，从而影响放大器输出信号的大小，而使读数不准确。

c测量时必须把电极电位器常数置于所用电极的电极常数处，需对电极常数进行检定，如测定时只要用未知常数的电极测量已知电导率的溶液。其中已知电导率的溶液可用KCl溶液，各当量KC1溶液在不同温度下的电导率可详见标准物质证书。所用KC1溶液的电导率为K，用未知常数的电极测得其电导为G，则电极常数J=K/G 。

d正确使用测量频率，当测量电导率低于300μs/cm的液体时，使用低周，当测量电导率在300μs/cm～1000000μs/cm范围内的液体时，使用高周。

三：使用注意事项

(1)仪器应放在干燥、通风、无腐蚀性气体的环境中;

(2)所使用的容器应保持清洁，外表干燥，电极引线不能潮湿，否则测量不准。

(3)测量低电导溶液时，如蒸馏水或浓度极低的溶液，如果测量时有不稳定现象，可使用光亮电导电极。

(4)高纯水被盛人容器后，应迅速测量，因为空气CO2溶入水后，其电导率会快速降低。