PHC-1A检定仪检定酸度[ph]计电计部分的检定方法研究

一:电计示值误差的检定

按“S+ SVR”键，指示灯①亮，显示器显示"PUSH O"，进入参数设定阶段，设定过程如下:

(1)按“OP”键，显示器显示“IC1 -1”再按“OP”键，进入设定状态，用光标及“+、一”键输入等电位pH值，显示器显示“7. 000pH"。

(2)显示器显示“IC1－2”按上述方法，根据规程规定输入设定检定点间隔1或0. 2pH 。

(3)显示器显示“IC1一3”，输入被检电计测量准确度(根据被检仪器说明书而定)。

(4)显示器显示“IC1－4",输入规程规定温度值25℃。

上述参数设定完毕，按“OP”键，检定仪显示"PASS"(约5min后)，检定仪显示等电位pH值“7.0000”。此时，将被检电计pH值设定为7,温度补偿放置在25℃。具有斜率(灵敏度)调节器的仪器，应放在100%的位置。按下列步骤进行检定:

(1)按“OP”键，检定仪按“IC 1－2"所设定的间隔依递增方式显示各检定点，例如:设检定点间隔为1pH，则显示“8. 000pH" ;

(2)按“OP”键，检定仪按“IC 1－3”所设定的间隔量准确度0. 02pH，显示“+0. 0200pH”，检定仪输出电势按此减少。若检定点为8. 00pH，被检电计则显示7. 98pH，这时，利用光标及“+”键调整，使被检电计为8. 00pH。

(3)按“OP”键，检定仪显示“一0. 0200"，被检电计显示8. 02pH，利用光标及“一”健，使被检电计为8. 00pH。

(4)按“OP”键，检定仪显示8. 00pH点两次检定的平均值(此时光标为全光标，即所有光标全亮)，该点检定结束。

按“OP”键，进入9. 00pH点的检定，按上述操作检定各点的示值误差，直到14.00pH点的检定结束。

按“S+ INV”键，反向指示灯亮，检定仪输出并显示“7.0000pH "。被检电计重新定位后(即pH =7, T = 25℃)，按“O P”键，依递减方向显示各检定点，按上述方法进行7. 00pH以下各点的检定。

二:电计输入电流的检定

按检定仪“S+ SVR”键，指示灯②亮，显示"PUSH 0",按“OP”键，显示“IC”，用“+、一”键按规程设定测量次数为3，显示变为，即检定3次。按“OP”键，显示“PASS”西，显示变为“.0000pH"，被检电计重新定位，pH = 7, T = 25℃。按“OP”键，显示提示符“Ⅱ”即按下高阻开关，这时光标显示为“反光标”(即只有一个光标在有效位熄灭)，从被检电计上读取与等电位pH = 7的差值，用光标及“+、-”键将其输入检定仪。例如:被检电计显示为7. 01pH，则向检定仪输入0. 01pH，再按“OP”键，显示“Ⅱ”，放开高阻，显示变为“. 0000pH " ,按上述方法重复检定3次，再按“OP"键，显示输入电流值。

三:电计输入阻抗引起的示值误差

按“S+ SV R”键，指示灯③亮，显示“PUSH 0”，按“OP”键，显示“IC”，用“+、一”键按规程设定测量次数为3，显示变为“IC3"。再按“OP”键，显示“IC *”，用“+、一”键按规程规定设定输入为6. 00pH，按“OP”键，显示器显示“PASS”后，显示变为“.0000pH "(若提示“”，应放开高阻开关)。对被检电计重新定位，pH= 7, T= 25℃，然后按以下步骤检定:

(1)按“OP”键，检定仪显示“6. 000pH”，被检电计读数为“13. 00pH”，若被检电计读数偏离该值，可利用光标及“+、一”键，调整检定仪输出，使被检电计读数为“13. 00pH”，记下该值作为pH 1。

(2)按“O P”键，检定仪显示提示符“”，按下高阻开关，显示变为“. 0000pH”，对被检电计重新定位，pH= 7, T=25℃。

(3)按“OP”键，检定仪显示“. 0000pH "，为反光标，从被检电计上读取pH 2，计算出pH 1一pH 2的值，用光标及“+、一”键将此差值输入检定仪(正值用“+”键，负值用“一”键)。如pH2= 13. 01，则输入-0. 01; pH2= 12. 99，则输入+0. 01。按上述方法测量3次，再按“OP"键，检定仪则显示输入阻抗引起的示值误差。

(4)按“O P”键，检定仪自动倒相，用上述方法对反向时输入阻抗引起的误差进行检定。

四:电计温度补偿器的检定

按“S+ SVR”键，指示灯④亮，显示器显示“PUSH O”。按“OP”键，显示“IC”，用“+、一”键按规程设定测量次数为3次，再按“OP”键，显示“ICPH”，按规程定为7pH，按“OP”键，显示器显示“PA SS" r，变为“25. 000 ℃”(若显示提示符“”应放开高阻开关)，此时对被检电计重新定位，pH =7。根据需要一般要检定5个温度点，用光标及“+、一”键将检定仪与被检电计的温度定于同一个温度点按以下步骤检定:

(1)按“OP”键，显示器显示“. 0000pH”，检定仪输出7pH，被检电计也应为7pH.

(2)按“OP”键，显示“7. 000pH”，被检电计应为14pH，如有误差，用光标及“+、一”键调整使被检电计为14pH，按“OP”键，进入第一次测量，按上述方法测量3次后，按“OP”键，显示器显示出第一温度点的温度补偿器误差。

(3)按“O P”键，显示器显示己测过的温度值，用光标及“+、一”键输入下一个温度点，按以上步骤进行第一温度点的测量，依此类推，直到5个温度点全部检定结束。

五:电计示值重复性的检定

按“O P”键，显示器显示“PU SH 0”";按“OP”键，显示器显示“IC”，用“+、一”键按规程设定测量次数为6次;按“OP”键，显示“ICPH*”，用“+、一”键按规程规定设定输出pH值为3;按“O P”，键，显示“PA SS”西，出现提示符“”按下高阻开关，显示“. 0000pH ”，将被检电计温度补偿器放在25℃，按“OP”键，显示“3 . 0000pH” ,光标为反光标，此时被检电计上的读数应为L0pH，如有误差，则用光标及“+、一”键，将“读数”与“等电位7PH”之差输入检定仪，完成第一次测量。如被检电计读数为9. 98pH，即用9. 98pH-7 pH = 2 . 98 pH，通过光标及“+、一”键将“2. 9800pH”输入检定仪;再按“OP”键，显示“.0000pH”，进入第二次测量。如此重复测量6次，按“OP”键，即可显示重复性的标准偏差。

全部检定结束，按“S+ SV R”键，显示器显示“End PO”，按“OP”键，打印机开始打印数据。如不打印，检定结束后必须在“End PO”情况下按“OP”键，以通知检定仪此次检定结束，使记录编号自动加1。