PHS－2型酸度－PH计故障排除方法

一：零点缓慢漂移

1.　故障分析: 此故障与仪器本身稳压电源、晶体管性能有关。 来源：东海仪表网

2.　故障检查:首先用万用表检查各有关电压，发现D18稳压管两端只有4.8 V，低于该管的稳压范围.然后进一步检查T11晶体管放大倍数只有8倍，而T10晶体管放大倍数则为192倍，处于不正常状态。

3.　故障处理:更换T10, T11, D18后，仪器恢复正常工作。

二：仪器在调零和校正均调不到正常位置，范围小.

1. 故障分析:此故障与+15伏、一7v电压有关。 来源：东海仪表网

2. 故障检查:用万用表检查一7V正常，检查+15V时只有+2.5 V。然后测量基准电压D14两端的电压只有6.5 V，低于该管的稳压范围，更换D14后，两端的电压达到7.8 V,输出电压为+15V，调零范围明显大多了，但在校正位置仍然调不到满度，再进一步检查发现R-的电阻由原来的30 kΩ变成了75 kΩ。

3. 故障处理:更换电阻R17后，仪器恢复正常状况.

三：电表指针不稳，手靠近仪器更严重.

1.　故障分析:该故障与仪器接地是否良好、玻璃电极插孔是否受潮、污染等有关. 来源：东海仪表网

2.　故障检查:首先用万用表检查仪器接地情况，结果良好.然后用脱脂棉沾酒精清洗玻璃电极插孔，再用电吹风吹干后通电试机，故障依旧.进一步检查发现信号线有些问题，但其绝缘程度用万用表无法测量.只好换新.

3.　故障处理:更换新的信号线后，故障排除.

四：仪器在调零、校正位置都正常，在测里时，电表指针往左偏超过满度.

1.　故障分析:此故障与两电极及读数开关有关. 来源：东海仪表网

2.　故障检查:首先分别更换两只电极，故障依旧。后来用酒精清洗玻璃电极插孔，再用电吹风吹电极擂孔和读数开关，然后试机，仪器恢复正常工作.

五：电表指针偏向左边无法调零.

1.　故障分析:这个故障与参量振荡放大器是否振荡有关;与变容二极管的性能等有关.

2.　故障检查:用示波器检查参量振荡放大器的波形，一看没有振荡波形.再用万用表检T1～T3晶体管，结果T2晶体管的基极和集电极之间被击穿，更换新管后，电表指针恢复正常状况，但调零时，电表指示两边不对称，左边大，右边很小，把两只变容二极管对换一下位置，调零正常了，但无法校满度，这时只好怀疑变容二极管。

3.　故障处理:更换两只配对的变容二极管后，故障排除。 来源：东海仪表网

输入信号加不进去.

1.　故障分析:此故障与读数开关接触是否良好，两只电极、电极插孔等有关.

2.　故障检查:用万用表检查读数开关，接触良好，更换新电极后，故障没有排除.再进一步检查电极插孔，发现插孔里有一点杂物，致使信号加不进去.

3.　故障处理:把杂物夹出来后，仪器恢复正常工作.