pHS－2型酸度<ph>计检修后的校验

pHS-2型精密酸度计的测量范围是0～１4pH,精度±0.02pH/3pH;  0～±1400mV,精度±2mV/20 0 mV。由于仪器精度高，稳定性好，使用方便，所以广泛应用于实验室中水溶液酸度和电极电位的精密测量。现将仪器检修后的校验作一简要介绍。

检修后的仪器，调零、校正、定位都正常了，就可用模拟法进行校验。

1.表头机械零位校正

仪器通电前，应用螺丝刀先调好表头的机械零位，即pH:处。

2.绝缘电阻校验

按下pH或mV键，用ZC25-4摇表测量，仪器的电源输人端和其外壳的绝缘电阻应大于20兆欧。

3.交流纹波校验

用GB-9B交流毫伏表在l0mV档测量，C18和C19两端直流电压15伏的交流纹波均应小于0.2毫伏。

4.稳压电源校验

按pH键，用500型万用表测量各稳压电源的数值，以下数值均为各元件两端的电压值:D9－7伏　C19－15伏　C16－15伏　D,18－6伏D7－6伏　D21－6伏　D14、D17－7伏

5.变容管电容量平衡校验，

按pH键，SW；指6 , VR1在正中间位置。当表针指示大于pH7(即中间偏右)，应增加D1电容量，即增加Gx，使表针平衡，当表针指示小于pH7，应增加D2电容量。增加Cx的方法是:用高绝缘同轴低噪音屏蔽电缆，剥掉屏蔽层，然后把多股导线中的铜线一圈圈地绕在透明绝缘层上。一端竖起，另一端把芯线接2兆欧电阻，把铜线接变容管。电容量不够，可增加圈数，过大可减少圈数，直至平衡。

6.振荡波形检验

用SBM-14示波器检查T4集电极和T3基极，分别对“地”的波形应为稳定、清晰的等幅正弦波。如发现波形不稳定或振荡太弱，可调节R24。一般情况下，R24滑臂调在中间位置，但也可调到最大值。如波形顶端较模糊，可用故障10中检修项所指出的方法消除。

7.表面示值对称性及线性校验

按pH键，SW2指6，VR3指30℃,搞好调零、校正、定位后，在彼璃电极插口处插入电极接续器，并用双刀双掷开关把接续器、甘汞电极接线柱和电位差计的正、负端连接起来。当电位差计输入±0.1，±0.2,……±1pH所对应的毫伏值时，表头指示对称性及线性误差应不大于0.007pH，即0.4毫伏。

8. pH准确度校验

把调零、校正、定位步骤再重复一次，使SW2指12,  SW1放。当电位差计输入一421.05毫伏时，按SW1，表头应指满度，即pH＝14,其误差不大于1/4小格。如不准，可直接用电位差计测量标准电压抵消电路两端的电压。电位差计的正、负端分别与R48, R54处对接，当电位差计输人为60.15×13=781.95毫伏时，可调节VR6使检流计平衡。如电压不够，可在R45上并接一只几十千欧的线绕电阻。当中各分档亦可用电位差计进行校验，其电压应符合(n+1)×60.15毫伏(n为SW2所指数值)，其误差均不大于0.l%。

9. ±mV准确度校验

±mV校验:电位差计接法同pH校验。按±mV键，搞好调零、校正。当电位差计输人为零，按SW1，调VR,使表针指左“0”点。然后输入100,  200, ……1400毫伏，各档误差均不大于1/4小格。如不准，用电位差计侧量标准电压抵消电路两端电压应为一1300毫伏。若检流计不能平衡，可调节VR4。当中各分档电压应符合(n十1)×100毫伏，其误差也均冰大于0 .1%。

一mV校验:只是定位时零毫伏在右“0”点，其余步骤可仿照上述方法进行。

10.温度补偿检验

接线同pH校验。当SW2指6，VR3指0℃时，电位差计输人一54.19毫伏，应为1pH所对应的毫伏值，即右满度，而当VR:指60℃时，其值应为一66.10毫伏，误差均不大于0.2毫伏。若超差，可移动VRs的旋扭位置或在VR3上并接一只2～3千欧的线绕电阻。经此校验后，pH准确度需重校一次，使两者都符合要求为止。

11.高阻校验

在电位差计和输人端间串接一只能接人和短路的高阻装置，高阻为1000兆欧，并有良好的屏蔽。在上述pH准确度校验过程中，接人高阻时的读数和短接高阻时的读数误差应不大于0.01pH，即0.5小格。

12.电源波动校验

调节0.5千伏安调压器，使电源电压分别在198伏和242伏。当电位差计输人1pH所对应的毫伏值时，其示值与电源在220伏时的示值误差均不大于0.01pH。

13.零点漂移校验

拔出电极接续器，拧开甘汞电极接线柱上的连线，SWz指6,按pH键，调节VR2使表针指pH6.6处。预热一小时后，重调VR2使表针仍指pH6.6处。然后在2小时内，每隔30分钟读数一次，最大偏移应不大于0.02pH，即1小格。

仪器经上述校验后，电气部分已符合技术要求，但还须与配套电极一起按检定规程进行检定合格后，方可交付使用。如果检定过程中发现测量标准缓冲溶液时示值准确度和重现性等有问题，一般来说为电极所致。至于电极故障，比较简单，本文不作介绍。