酸度计[ph计]常见故障处理

酸度汁亦称pH计，是利用电位测量法米侧定浴液中氢离子活度的仪器。我们在生产中使用pHS-29A、pHG-21B工业酸度计，发现测量误差较大，严重时甚至无法侧量。分析原因为仪器的榆入阻抗低。酸度计输入阻抗为1000r1(ri一玻璃电极内阻，一般为)，即。制造厂为了提高输入阻抗己米取了措施。如29A型采用场效应管和直流负反馈电路;21B型采用上海无线电十七厂的2 ECU9砷化稼变容二极管构成参量振荡放大器及深度负反溃。为保证绝缘，在工艺上采用聚四氟乙烯材料作为输入单元的绝缘材料。采用低噪声屏蔽电缆做电极引线，业加屏蔽罩，减少外界的干扰。输入阻抗下降的原因为:

1.聚四氟乙烯板受污染变脏，如使用现场有灰尘在其表面堆积，或在维护修理接触这种材料时手上的汗水或油污留在绝缘体上。

2.长期使用中，输入屏蔽线发霉，绝缘性能下降，或空气中湿度影响，输入屏蔽线绝缘降低。

3.检修中使用酸性焊油焊接输入级元器件，焊接挥发出来的气体沾在绝缘物上，降低绝缘电阻。

另外，21B型利用变容二极管，在低电压截止时极间漏电阻可达,如果极间漏电阻性能变坏，造成输入电阻下降。其次输入滤波电容的性能变坏亦是原因之一。

我们调换了损坏的输入电路元件，用乙醚或无水乙醇清洗受污染的部位，业用红外灯照射或用电吹风热吹干燥处理。清洗烘干后的元件，在安装过程中注意了避免重新污染，所用的螺丝刀、镊子都经过认真清洗，避免清洗时用过的毛笔的笔毛、刷子上的纤维、棉花等物夹带在被安装的元件上，注意了错焊、假焊，不使用酸性焊油。上述措施收到了较好效果。

pHS-3C型酸度计{ph计}输入阻抗下降的几种处理方法

pHS- 3C型酸度计是化学分析中广泛使用的测量水溶液pH值的3位半数字显示仪器。其实质上是一台具有很高输入阻抗的直流毫伏计。该仪器工作一段时间后，有些仪器经检定后会发现电计输入阻抗下降，不能满足检定规程的要求。这时，可以结合输入部分的电路图1，从以下几方面查找原因并加以解决。

1. 检查输入端滤波电容C (5lOpF)是否漏电。其绝缘电阻应达到以上。可焊下电容C，检查仪器输入阻抗是否有提高。若有提高，说明滤波电容漏电，应更换。

2.检查输入电阻R(100MΩ)的聚四氟乙烯支架是否保持洁净、干燥，否则要用乙醚清洗干净。

3.检查读数开关是否受污染。有时能直观地看到读数开关聚四氟乙烯上有发黄或发黑现象。此时，可取下开关，将聚四氟乙烯片放入乙醚中浸泡，并用干净的小毛刷将其各面刷洗干净。然后取出用电吹风吹干，重新装上。也可以绕开读数开关，直接将输入屏蔽线同电路输入端屏蔽线相连，看是否因为读数开关绝缘电阻下降而引起电计输入阻抗下降。

4.检查仪器输入端屏蔽线是否受污染。如果屏蔽线受潮发霉或屏蔽网有发黑发绿等现象，应采用玻璃电极的屏蔽线来代替。

5.检查玻璃电极插孔是否受污染。若受污染，其绝缘电阻也会下降。此时应拆下，用乙醚清洗，并用电吹风将其吹干后重新安装上。

6.以上不奏效，就应检查运算放大器。其型号是ADS 15J,输入电阻可达到。可用高阻仪低压档来测量运放AD515J的23脚间的输入阻抗。若不符合要求，说明其输入阻抗下降，应换之。

顺便指出，酸度计是高输入阻抗仪器，空气中的湿度、灰尘和腐蚀气体对它影响很大。因此，酸度计应放在清洁、干燥的环境中使用。在不使用时，应将接续器插入到玻璃电极插孔，并目用导线同参比电极柱相连，以免灰尘或腐蚀气体进入酸度计输入端，降低其输入阻抗。

25型酸度-PH计电极故障分析

25型酸度计是药品检验中最常用的检验仪器，我们在使用25型酸度计过程中遇到一些现象，在测量标准pH溶液时，按下读数开关后定位调节器调节范围很小，起不到补偿玻璃电极的不对称电位的作用。检查仪器部分没发生故障.电极部分玻璃电极完整无损，甘汞电极新充以饱和抓化钾液也排除不了上述故障.后经仔细分析发现故障的原因在于甘汞电极万端的素烧瓷的细毛孔堵塞造成。贬换新甘汞电极后故障排除。

分析:甘汞电极是由汞和汞一氯化汞混合糊充以饱和氯化钾溶液听沟成，要求在使用时应注意饱和氯化钾溶液充满容积的三分之二以上(浸没内部的小玻管口)，且在弯管内不许有气泡将溶液隔断，电极卜端的素烧瓷的细毛孔在测量时只允许有少量的氯化钾溶液缓慢渗出，以保持一定的电位。素烧瓷的细毛孔的堵塞使氯化钾榕液不能渗出，不能保持一定的电位，致使被测溶液和玻璃电极不能组成电池，仪器的电位计就测不出电动势.因为单一电极的电位是无法测量的，必须把它和另一个电极连接在一起形成一个原电池，用电位计测量这个电池的电动势，才能得出被测溶液的pH值。