燃料化验试题

- 选择题：

1、配制标准溶液欲称取5.0160克邻苯二甲酸氢钾基准物，应使用（   ）称量。

(A)分析天平 ；  (B)托盘天平 ；  (C)半微量分析天平。

2、应用最广的发电燃料是（ ）。

(A)煤 ；  (B)石油；  (C)天然气 ；  (D)核燃料。

3、电力用煤中占比重最大的煤种是（ ）。

(A)烟煤 ； (B)无烟煤 ； （C）褐煤 ；  （D）原煤。

4、表示温度范围时，不正确的是（ ）。

（A）（25±5）℃；（B）20℃～30℃；（C）25±5℃；（D）（20～30）℃。

5、需要进行定期计量检定的仪器，器具有（ ）。

（A）瓷舟、称量器 ；  （B）坩埚、分析天平；  （C）热电偶、分析天平 ； （D）瓷舟、压力表。

6、空气干燥基灰分的表示符号为（ ）。

（A）Ad ； (B)Aar ； (C)Vdaf ；  (D)Aad。

7、测定飞灰可燃物的温度是（ ）℃。

- 850±10；　（B）900±10；　（C）800±10；　（D）815±10。

8、煤的发热量报出结果一般以（ ）表示。

- KJ/g ； (B)KJ/kg ； (C)MJ/kg ； (D)Cal/g。

9、实验室中用量热计实测的发热量称为（  ）。

(A)高位发热量  ；（B）弹筒发热量 ； （C）低位发热量 ； （D）热容量。

10、热容量标定一般应进行5次重复试验，对于热容量值在9000~11000J/K的热量计，其极限值应不超过（  ）J/K。

（A）40 ；  （B）50 ； （C）60 ； （D）10。

11、煤质工业分析指标中对煤的着火特性影响最大为（  ）。

- 水分；　（B）灰分；　（C）挥发分；　（D）固定碳。

12、测定煤的发热量时，氧弹中氧气的压力　应控制在（  ）Mpa。

(A)0.28-0.3；  (B)2.8-3.0；  (C)28-30 ； (D)280-300。

13、煤中硫化铁硫和硫酸盐硫是（  ）硫。

（A）可燃；（B）无机；（C）不可燃；（D）有机。

14、在热容量标定中，计算硝酸生成热的硝酸校正系数应该取（  ）。

（A）0.0010 ； (B)0.0015 ；  (C)0.0016 ；  (D)0.0012。

15、煤样制备是减小煤样（  ）的过程。

（A）粒度和数量；（B）质量；（C）粒度； (D)水分。

16、空气干燥法测煤中全水分适用于（  ）。

(A)烟煤、煤泥；  （B）各种煤；  （C）烟煤、褐煤；  （D）烟煤和无烟煤。

17、煤工业分析包括水分，固定碳、挥发分和（ ）。

（A）硫分；  （B）低位发热量；   （C）灰分；   （D）全水分。

18、干燥无灰基挥发分的表示符号是（ ）。

（A）Vad；   (B)Vdaf ；  (C)Vd ；  (D)Var。

19、煤化程度最高的烟煤是（ ）。

（A）瘦煤 ；  （B）贫煤 ；   (C)肥煤；   （D）气煤。

20、1卡（20℃）与焦耳的换算关系是1卡（20 ℃）=(  )焦耳。

（A）4.1855；（B）4.1816 ；（C）4.1868；（D）4.1681。

21、燃料比是指煤的（  ）和挥发分之比。

（A）水分+灰分；（B）灰分；（C）水分；（D）固定碳。

22、煤的干燥基高位热量测定值的允许差在不同实验室中为（  ）J/g。

(A)120；  (B)100；   (C)150；   (D)300。

23、热量计的主要组件不包括（  ）。

（A）氧弹 ；（B）内筒； （C）外筒；（D）点火丝。

24、经过空气干燥的供实验室直接分析用的煤样，通常指粒度小于（  ）mm的煤样，一般叫分析煤样。

（A）0.2 ；（B）0.4；   (C)0.02；    (D)0.15。

25、浓酸一旦溅入眼睛内，首先应采取（  ）办法进行急救。

（A）0.5％的碳酸氢钠溶液清洗；   （B）0.2％稀碱液中和；

（C）1％的醋酸清洗 ；           （D）清水冲洗。

26、影响煤的自然因素有：煤质本身、温度、空气中的臭氧含量、粒度和煤中的（  ）。

（A）灰分；   （B）挥发分；   （C）水分。

27、收到基灰分的表示符号为（  ）。

(A)Aad ；    (B)Adaf ；     (C)Ad；     (D)Aar。

28、艾士卡法进行煤中全硫的测定应用了分析化学中的（  ）。

（A）酸碱滴定法； （B）重量分析法；    （C）仪器分析法；(D)沉淀滴定法。

29、可减小测定过程中的偶然误差的方法是（  ）。

（A）对照试验；  （B）空白试验；   （C）仪器校验；

(D)增加本项试验的次数。

30、测定煤发热量用的氧气钢瓶应配有二级氧气表且分压表量程不应小于(   )Mpa。

(A)5 ；  (B)4；   (C)3.0；    (D)2.8。

31、测煤的发热量时，当氧气瓶中氧气压力降到（  ）Mpa以下时，应更换新的氧气瓶。

（A）5.0；    （B）5.5 ；    （C）4.0；      (D)4.5。

32、在现场如果发现油燃烧起火，最好的灭火工具是（  ）。

（A）水；（B）砂子； (C) 干粉灭火器；（D）泡沫灭火器。

33、电气设备着火时，第一步应采取的措施是（  ）。

（A）用水灭火；（B）用泡沫灭火器灭火 ；（C）切断电源；    (D)打火警电话。

34、在制作小于0.2mm的分析煤样中，在装瓶前正确的操作是（  ）。

(A)直接装入瓶中，送化验室 ；  （B）放置一段时间再装瓶；

(C)在温度不超过50℃的烘箱中，连续干燥1h后煤样质量变化不超过0.1％后装瓶；(D)在温度不超过50℃的烘箱中干燥中10min后装瓶。

35、煤的粒度超过（  ）时，未经破碎不许任何缩分。

（A）6mm ；   (B)0.2mm；     (C)13mm；     (D)25mm。

36、干燥基挥发分的表示符号为（  ）。

(A)Vad；    (B)Adaf ；    (C) Vd；     (D)Var。

37、原煤制样时，如果水分过大，影响进一步破碎，在缩分时，应事先在低于（  ）℃下适当地进行干燥。

（A）40；    （B）60；     （C）50；     （D）45。

38、原始煤样，必须先全部通过（  ）mm筛后，方允许缩分。

  - 20mm； （B）25mm；     (C)28mm；      （D）30mm。

39、在测定挥发时，为了保证测定结果的准确度，挥发分坩埚总质量一般不得超过（  ）g。

(A)18g；    (B)20g ；   (C)21g；    (D)22g。

40、测煤中的灰分含量时需在（  ）℃时停留一段时间。

（A）500℃； （B）550℃；（C）450℃ ；（D）600℃。

- 判断题（判断下列描述是否正确）

  - 空气干燥法测定全水时采用的煤粒度是≤13mm。（  ）

  - 缓慢灰化法测定灰分是从马弗炉取出灰皿，在空气中冷却约5min,然后放入干燥器中冷却至室温。（ ）

  - 测定发热量时，充氧压力不得超过3.3Mpa。（  ）

  - 当弹筒发热量Qb>25.10MJ/kg时，硝酸校正系数a取值为0.0012。（  ）

  - 燃煤火力发电厂燃料制备系统的作用是把燃料制备成粉状。（  ）

  - 测煤发热量用的氧弹应定期进行水压试验，对国产氧弹每次水压试验后，氧弹的使用时间不得超过2年。（  ）

  - 将装有煤样的灰器由炉外逐渐送入预先加热至815±10℃的马弗炉灰化并灼烧至质量恒定。以残留物的质量占煤样质量的百分数作为灰分产率。（  ）

  - 称取煤样之前，应将密闭容器中煤样充分混合至少1min。（  ）

  - 在粉碎成0.2mm的煤样之前应用磁铁将煤样中的铁屑除去。（  ）

  - 煤粒度超过13mm时未经破碎不许任何缩分。（  ）

  - 氧弹热量属于国家规定的强制检定计量器具检定周期为1年。（  ）

  - 氧弹进行水压试验，每次水压试验后，氧弹的使用时间不得超过2年。（  ）

  - 做闪点时，点火器的火焰长度应预先调整为4-5mm。（  ）

  - 空气干燥法测定空气干燥煤样的水分规定在鼓风和已加热到105-110℃的干燥箱中进行。（  ）

  - 测定弹筒发热量时氧弹内燃烧产物组成为氧气，氮气、二氧化碳、硝酸和固态灰。（  ）

  - 现行《商品煤样采取方法》适用于无烟煤、烟煤煤样的采取。（  ）

  - 存查煤样可在煤样制备3mm时分取，煤样量不得少于3.75Kg。（  ）

  - 飞灰可燃物的高低对锅炉效率无影响。（ ）

  - 有效数字是在试验数据计算中数字位数保留最多、最完整的数字。（  ）

  - 全水分煤样若需缩分时，可将煤样稍混合摊平后立即用九点缩取。（  ）

  - 在使用允许误差对分析进行数据处理时，如果连续测定四次仍不能满足要求，则说明试验方法本身的精密度不够。（  ）

  - 供电煤耗大于发电煤耗。（  ）

  - 灰分高则发热量就高。（  ）

  - 酸的浓度和酸度是一回事。（  ）

  - 在测热值过程中内外筒温差保持恒定的热量计称为恒温热量计。（  ）

  - 空气干燥法适用于烟煤，无烟煤。（  ）

  - 煤的工业分析组成用收到基表达方式为Mad+Aad+Vad+FCad=100。（  ）

  - 空气干燥基灰分符号是Aar。（   ）

  - 收到基灰分符号是Aar。（  ）

30.不计算外在水分的燃料，其余成分组合称为空气干燥基。（  ）

31.使用分析天平称量时，不准开动和使用前门，以免影响测量的准确性。（  ）

32.热电偶要定期进行计量检定否则会引起测量误差。（  ）

33.空气干燥基水分在2％以下时，不必进行检查性干燥。（  ）

34.一步法测定煤中全水分时，试样加热干燥后应趁热称重。（  ）

35.测定煤中灰分时，必须进行检查性灼烧。（  ）

36.测定燃油水分时，蒸馏瓶必须加入一些素瓷片或玻璃 。（  ）

37.安装燃油水分测定仪时，冷凝管与设定器的轴心线要互相重合。（  ）

38计算煤耗时采用的煤热值是Qgr,ar的基准形式。（  ）

39.同一台量热仪，若使用两个氧弹试验时，不需要分别标定两个氧弹的热容量。（  ）

40.做发热量试验时，如果发现试样燃烧不完全或有炭黑存在的迹象，试验作废。（  ）

三、简答题：

- 什么叫燃烧？燃烧需哪些条件？

- 煤炭在锅炉内燃烧经过哪能几个阶段？

- 火力发电厂日常燃煤化学监督需采取哪些样品？各化验什么项目？

4.燃油特性由哪些指标表示？

5.对于动力用燃料通常使用哪几种基准？请写出它们的符号和名称。并任选其中一种基准来表达工业分析组成含量的百分比。

6.什么叫子样、样本？

7.我国动力用煤通常使用哪些类别的煤？

8.热量计中氧弹需要具备哪些性能？

9.测定热值时，导致煤样燃烧不完全的原因是什么?

10.请说出电力用煤标准煤样的用途。

四．问答题：

    - 什么叫燃料的化学监督？它对火力发电厂有何作用？

    - 煤中的挥发分对锅炉设备的运行有何影响？

    - 为什么在热力计算中要采用收到基的低位热值？

    - 为什么动力用煤计价要按发热量计价？

    - 测定挥发分时发现坩埚盖上有灰白色的物质是怎么回事？应如何避免这种现象发生？

五.计算题：

- 测得某煤样低位发热量为4560cal20/g，试用J/g表示该煤样发热量Qnet ,ad的测试结果。

- 某火力发电厂用火车运来一批原煤质量为1800t，车皮容量为60t，来煤标称最大粒度小于100mm。问至少需要采煤多少千克？

- 测得某矿煤样的Qgr,ad为22080J/g ,Mad为5.84％，试计算该煤样的Qgr,d为多少？

- 测得一煤样的Mad=2.42％，Mt=7.6%,Sd,ad=1.08％，Qd,ad=26738J/g,Had=3.42%,计算该煤样的分析基低位发热量、收到基高位发热量。

- 已知某煤样Mad为1.68％，Aad为23.76％，测挥发分时，坩埚重17.9765g,加煤样后重18.9849g,加热后重18.6923g，求Vdaf..