化  学  试  验  班

煤化验操作规程

第一篇

******有限公司

进厂煤炭采、制、化管理办法

一．通则

为了规范燃料管理，加强经济核算，确保安全生产和节约能源，特制定本办法，请遵照执行。

  - 入厂煤的采制由采制人员按国家标准《商品煤样采取方法》（GB475-1996）的规定采集煤样。

  - 采样次数规定：以同一供应单位同一时段来煤为一批，原则上以一千吨为一个采样单元。根据电厂来煤多为400-500吨位的内河船，以同时起卸的两条船为一个采样单元。

  - 子样数目每条船不少于20个，子样点的选择依据“均匀分布，使每一部分煤都有机会被采出”的原则，在卸该船煤量至1/3、2/3时各一次，将煤层断面分为上、中、下三部分，平均每层每次取样点不少于3个。

  - 人工采样工具：采样铲为长250mm×宽200mm的尖铲，采样桶为容量不少于20公斤的有盖铁皮桶。

  - 上船采样在煤层断面采取，每个子样点采取的最小质量不少于1公斤，实际执行中以采样铲满铲为一个子样。

  - 公司指定三至四名专人负责煤样采制。所有煤样采制均由固定人员中随机抽取，在每次采样前由公司分管领导临时指定。煤炭化验人员原则上不参与现场取样。

  - 每次采样由煤炭供应商代表、物资供应部业务员、煤样采制人员、公司当日行政值班人员四方共同到场，煤样采制人员为采制样的主要执行人，具体操作：按此办法标准取样装入取样桶，供应商不得有任何影响采样的行为，若有疑问可当场提出，到场人员在采样记录上签字认可。

  - 采样装入样桶的原煤，不允许任何人以任何借口，从桶中添加或减少任何东西，否则所制作的煤样或化验结果无效，由此产生的后果由客户负责。

  - 采完煤样后样桶由采制人员集中，提到制样间，期间由行政值班人员陪同，客户不能参与其中的任何工作，谢绝任何帮忙。

  - 入厂煤样由采制样人员根据国标《煤样的制备方法》（GB474-1996）的规定进行煤样的制备。

  - 制样人员负责将原煤倒入破碎缩分机内破碎缩分，缩分比为1/8。制成待测原煤全水分及工业分析煤样各一份。

    - 取小于13mm待测原煤全水分的煤样，平铺于钢板上进行混匀后，煤样用二分器缩分后按国标9点法取2.5公斤装入专用塑料袋内，当场用特定标签密封，编号不注明船号及来样单位，送实验室作全水分析试样。另一份交材料部门、资料室作为备查煤样。

    - 取小于13mm待测工业分析煤样倒入破碎机中进行小于3mm破碎，之后将煤样平铺于钢板上混匀，并进行二分器缩分。缩分后的煤样再进行四分法减量缩分，并取200克二份，分装于广口瓶中，贴上标签四方签字认可后送煤化验室。

  - 制样过程中客户可观看，但不能动手，不允许有任何干扰制样的任何行为。否则，所制成粉样及化验结果无效，由此产生的后果由客户负责。

  - 备查煤样应由材料、资料各派一人共同保存在特定的库房中记录保存，两人同时用钥匙锁上或打开，需用备查煤样时亦记录在册。

  - 采制样组按标准制好的煤样，送交化验室作测试分析。送样时应有两人在场，经接样人核对无误后，共同在送样记录本上签字。

  - 化验人员在收到煤样后，应对所到煤样进行核对、检查，并做好记录。核对的内容包括：来样日期、时间、样品编号、样品重量等。

  - 接样检查时若发现煤样袋破裂，样品质量与记录不符或其它异常情况，接样人应及时向负责人或公司领导汇报处理。

  - 检查合格后，送样人和接样人分别在接样本上签名。

  - 化验室在收到合格煤样后，应服从卸煤需要及时安排化验。原则上当天所收的煤样应在当天出化验报告。特殊情况应加班化验，若当天来不及化验，最迟应在第二天出具完整的化验报告。

  - 化验室对收到的煤样进行检测，基本内容应包括：全水分Mt、水分Mad、灰分Aar、挥发分Var、固定碳Fcar、全硫St,ad、高位发热量Qgr,ad、低位发热量Qnet,ar等指标。

二．考核办法

1．采制样人员必须按国标要求进行煤炭的取样，不得以情面关系降	低标准，一经发现将被调离采样岗位。

2．采制样人员对采样子样数、子样最小质量必须按要求进行执行，一经发现未按要求采样，经核实扣除50%当月奖金。

3．采制样人员必须按要求进行制备煤样，不得以任何理由减少制样步骤，一经发现扣除50%当月奖金。

4．全水分煤样必须按“9”点法要求取样及时封存，未按规定执行者，扣除10%当月奖金。

5．备查煤样的保管者必须忠于职守，按规定（半年）要求进行清理更换备查煤样，未按要求执行者扣除10%当月奖金。

6．煤化验人员必须按岗位责任制要求，讲究科学不得伪造数据，一经发现将被调离煤化验岗位。

7．煤化验人员必须忠于职守，精心工作不得以任何理由降低化验标准，一经发现扣发20%当月奖金。

8．煤化验人员必须讲究工作效率，及时准确的提供化验报告，如有延误扣发10%当月奖金。

9．煤化验人员必须为企业着想，不得以任何理由推诿工作，一经发现扣发50%当月奖金并给以行政警告。

10．采制化人员当以职责为天职，对精心敬业者，季度及年度进行

加奖2倍的当月奖金及一次性年终奖。

三．采、制、化程序

入厂煤采制化程序

1．取样：       船或堆煤场内取样（约40--60公斤）

（煤炭供应商、物资供应部、采样人员、行政当日值班人员四方到场监督）

↓

2．制样：

破碎缩分（全部通过13mm）

↓

（全水分取样、留样约2500克）

↓

破碎缩分（通过3mm）

↓

（工业分析取样、留样约200克）

（煤商、物资、行政采样四方签字封口）

3．送样：           至化学煤化验室

4．接样：

1）煤样登记、四方签字

2）接样者在来样上贴上“待检”字样标签

3）煤样放入专用橱内

5．化验：

1）煤化验人员对煤样起封

2）按国标要求进行化验

3）专业要求进行平行试验

4）按要求对粉样留样贴上标签、及“已检”字样并存入专用橱内

5）数据整理按企业标准出化验报告

6）专业审核签字并送报告给主管领导

7）报表送：物资部、生技部、厂长、付总经理及化学留存。

四．煤质检验方法

目     录

前  言

- 燃料检验作业标准

- 煤中全水分的测定

- 煤的工业分析方法

- 煤中全硫的测定方法

- 煤的发热量测定方法

- 分析煤样的制备方法

前  言

煤炭是金陵热电厂的主要燃料,其物理和化学性质直接影响锅炉运行的安全,也涉及厂里的经济效益,特别是当前燃料供应紧张,煤价不断上涨,燃料费用占生产成本70%以上,作为燃料的煤炭尤显重要。对入厂煤进行质检,可防止“亏卡” 及不合格的煤炭进入电厂,同时,也可提供依质计价的依据。

根据电力技术标准汇编，火电部分第五册《电厂化学》中册、《燃料分析技术问答》第二版（中国电力出版社），借鉴同行业其他电厂的经验，结合我厂的实际情况,特编写“入厂煤检验作业（暂行）标准”。

第一章 燃料检验作业标准

| 序号 | 项 目 | 分析方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煤中全水分的测定方法 | GB/T211-1996 |  |
| 2 | 煤的工业分析方法 | GB212-1991 |  |
| 3 | 煤的发热量测定方法 | GB/T213-1996 |  |
| 4 | 煤中全硫的测定方法 | GB/T214-1996 |  |
| 5 | 分析煤样的制备方法 | GB474-1996 |  |
| 6 | 煤质分析试验方法一般规定 | GB483-87 |  |
| 6 | 煤质及煤分析有关术语 | GB3715-91 |  |
| 7 | 煤的最高内在水分测定方法 | GB4632-84 |  |
| 10 | 飞灰和炉渣中可燃物的测定 | RS-26-1-83 |  |
| 12 | 燃料检验工作全面质量管理准则 | SD322-89 |  |

注:相关标准试验方法引用

《电力工业标准汇编火电卷电厂化学  中册》

《燃料分析技术问答》第二版,中国电力出版社

第二章 煤中全水分的测定

结合本厂的实际情况,引用了国标(GB/T211—1996)中测定煤中全水分的方法B(空气干燥法)和方法D中的一步法.方法B适用于烟煤和无烟煤，方法D适用于外在水分高的烟煤和无烟煤。

方法要点：一定量一定粒度的煤样在105～110℃的鼓风干燥箱中干燥至质量恒定，然后根据煤样的质量损失计算出水分的含量。

1 仪器,设备

1.1 鼓风干燥箱：型号LC-233，ESPEC,上海爱斯佩克环境设备有限公司生产。

1.2 浅盘：由镀锌铁板或铝板等耐腐蚀又耐热材料制成，其规格应能容纳500g煤样,且单位面积负载不超过1g/cm2 ,盘的质量应不大于500g。

1.3 工业天平：感量为0.1g。

1.4 干燥器：内装干燥剂(变色硅胶或粒状无水氯化钙)。

1.5 玻璃称量瓶：直径70mm，高为35～40mm，并带有严密的磨口盖。

1.6 分析天平：感量为0.001g。

2  煤样的制备

2.1 粒度小于13mm煤样按照GB 474《煤样的制备方法》中第6.6条进行制备。

即先将联合破碎缩分机的筛子换成13mm的，根据需要调节设备的缩分比，从所取的煤样中分出一小部分用于清洗联合破碎缩分机，并将残留的煤样清理干净，弃去。再将剩下的煤样全部通过联合破碎缩分机，最后根据需要将缩分机出口的一部分煤样（约2Kg以上）留待下一步分析用；用九点法从另一部分煤样中取出1Kg以上的样供分析全水分用，其余丢弃。

2.2 粒度小于6mm煤样的制备

将粒度小于13mm留待分析用的煤样全部放入破碎机中,一次破碎到粒度小于6mm.用二分器迅速缩分出500g煤样,装入密封容器(带磨口塞的玻璃瓶)，待用。

3   测定步骤

3.1 方法一(空气干燥法)

用预先干燥并称量过(称准到0.01g)的称量瓶迅速称取粒度小于6mm的煤样10～12g(称准到0.01g),平摊在称量瓶中。

打开称量瓶盖，放入预先鼓风并加热到105～110℃的干燥箱中，在鼓风条件下干燥2h。

从干燥箱中取出称量瓶，立即盖上盖，在空气中冷却约5min后，移入干燥器中,继续冷却至室温(约20min),称重。

进行检查性干燥，每次试验30min，直到连续两次干燥煤样质量的减量不超过0.01g或者质量有所增加时为止。在后一情况下，应采用增重前的一次质量作为计算依据.水分在2%以下时,不必进行检查性干燥.

3.2 方法二(一步法)

用已知质量的干燥、清洁的浅盘称取粒度小于13mm的煤样500g(称准到0.5g)，并均匀地摊平。 然后放入预先鼓风并加热到105～110℃的干燥箱中， 在鼓风的条件下干燥2h。取出浅盘，趁热称重，称准到0.5g。

进行检查性干燥，每次试验30min，直到连续两次干燥煤样质量的减量不超过0.5g或者质量有所增加时为止。在后一情况下，应采用增重前的一次质量作为计算依据.

4 结果计算

两种方法的全水分测定结果均按下式计算：

(1)

式中 Mt——煤样的全水分，%；

m——煤样的质量，g；

m1——干燥后煤样减少的质量，g。

报告值要修约到小数点后一位。

5 精密度见附表

第三章 煤的工业分析方法

1 主题内容

本标准规定了煤的水分、灰分和挥发分的测定方法和固定碳的计算方法。

2  水分的测定

引用国标(GB212—1991)中测定煤中水分的方法C(空气干燥法),适用于烟煤和无烟煤。

2.1 方法提要

称取一定量的空气干燥煤样，置于105～110℃干燥箱中，在空气流中干燥到 质量恒定。然后根据煤样的质量损失计算出水分的百分含量。

2.2 仪器、设备

2.2.1 鼓风干燥箱：型号LC-233，ESPEC,上海爱斯佩克环境设备有限公司生产。

2.2.2 干燥器：内装变色硅胶或粒状无水氯化钙。

2.2.3 玻璃称量瓶：直径40mm，高25mm，并带有严密的磨口盖。

2.2.4 分析天平：感量0.0001g。

2.3 分析步骤

2.3.1 用预先干燥并称量过(精确至0.0002g)的称量瓶称取粒度为0.2mm以下的空气干燥煤样1±0.1g，精确至0.0002g，平摊在称量瓶中。

2.3.2 打开称量瓶盖，放入预先鼓风并已加热到105～110℃的干燥箱中。在一直鼓风的条件下干燥1h。

2.3.3 从干燥箱中取出称量瓶，立即盖上盖，放入干燥器中冷却至室温(约20min) 后，称量。

2.3.4 进行检查性干燥，每次30min，直到连续两次干燥煤样的质量减少不超过 0.001g或质量增加时为止。在后一种情况下，要采用质量增加前一次的质量为计算依据。水分在2%以下时，不必进行检查性干燥。

2.3.4 分析结果的计算

空气干燥煤样的水分按式(3)计算：

(3)

式中:Mad——空气干燥煤样的水分含量，%；

m 1——煤样干燥后失去的质量，g；

m——煤样的质量，g。

2.4 水分测定的精密度如附表

3 灰分的测定

引用国标(GB212—1991)中测定煤中灰分的方法，即缓慢灰化法及快速灰化法中的方法B。

3.1 缓慢灰化法

3.1.1 方法提要

称取一定量的空气干燥煤样，放入马弗炉中，以一定的速度加热到815±10 ℃，灰化并灼烧到质量恒定。以残留物的质量占煤样质量的百分数作为灰分产率。

3.1.2 仪器、设备

3.1.2.1 YX-MFL智能马弗炉，长沙友欣仪器制造有限公司制造。

3.1.2.2 瓷灰皿：长方形，底面长45mm，宽22mm，高14mm。

3.1.2.3 干燥器：内装变色硅胶或无水氯化钙。

3.1.2.4 分析天平：感量0.0001g。

3.1.2.5 耐热瓷板或石棉板

3.1.2.5 灰皿架

3.1.3 分析步骤

3.1.3.1 用预先灼烧至质量恒定的灰皿，称取粒度为0.2mm以下的空气干燥煤样1 ±0.1g，精确至0.0002g，均匀摊平。

3.1.3.2 接通马弗炉电源，在控制盒上系统处于等待时（即出现“PLEASE”时），按下“慢灰”键，待项目栏出现12时，按“慢灰”键，将灰皿送入炉膛中，关上炉门并使炉门留有15mm 左右的缝隙，按“慢灰”键，仪器自动开始进行慢灰试验。

3.1.3.3 实验结束时，仪器会出现轰鸣声，项目序号17，从炉中取出灰皿，放在耐热瓷板或石棉板上，在空气中冷却5min左右，移入干燥器中冷却至室温(约20min)后，称量。

3.1.3.4 进行检查性灼烧，每次20min，直到连续两次灼烧的质量变化不超过0.001g 为止。用最后一次灼烧后的质量为计算依据。灰分低于15%时，不必进行检查性灼烧。

3.2 快速灰化法方法B

3.2.1 方法提要

将装有煤样的灰皿由炉外逐渐送入预先加热至815±10℃的马弗炉中灰化并 灼烧至质量恒定。以残留物的质量占煤样质量的百分数作为灰分产率。

3.2.2 仪器、设备：同3.1.2条。

3.2.3 分析步骤

- 用预先灼烧至质量恒定的灰皿，称取粒度为0.2mm以下的空气干燥煤样1±0.1g，精确至0.0002g，均匀摊平。

b. 接通马弗炉电源，在控制盒上系统处于等待时（即出现“PLEASE”时），按下“快灰”键，待炉温到850℃，项目序号为22即等待放样时，按“快灰”键，打开炉门，将放有灰皿的灰皿架缓慢地推入马弗炉中，先使第一排灰皿中的煤样灰化。待5～10min后，煤样不再冒烟时， 以每分钟不大于2mm的速度把二、三、四排灰皿顺序推入炉内炽热部分(若煤样着火发生爆燃，试验应作废)。关上炉门，按“快灰”键，项目序号为24，仪器自动进行快灰测试。     

c. 项目序号为26时，实验结束并发出轰鸣的提示声音

d. 从炉中取出灰皿，放在空气中冷却5min左右，移入干燥器中冷却至室温(约 20min)后，称量。

e. 进行检查性灼烧，同3.1.3.4 。

注：马弗炉的操作步骤详见仪表说明书。

3.3 分析结果的计算

空气干燥煤样的灰分按式(4)计算：

                                (4)

式中A ad——空气干燥煤样的灰分产率，%；

m1——残留物的质量，g；

m——煤样的质量，g。

3.4 灰分测定的精密度如附表

4  挥发分测定方法

4.1 方法提要

称取一定量的空气干燥煤样，放在带盖的瓷坩埚中，在900±10℃温度下， 隔绝空气加热7min。以减少的质量占煤样质量的百分数，减去该煤样的水分含量(Mad)作为挥发分产率。

4.2 仪器、设备

4.2.1 挥发分坩埚：带有配合严密的盖的瓷坩埚，坩埚总质量为15～20g。

4.2.2 马弗炉同3.1.2.1

4.2.3 坩埚架

4.2.5 分析天平：感量0.0001g。

4.2.6干燥器：内装变色硅胶或粒状无水氯化钙(HGB3208)。

4.3 分析步骤

4.3.1 用预先在900℃温度下灼烧至质量恒定的带盖瓷坩埚，称取粒度为0.2mm以下的空气干燥煤样1±0.01g，精确至0.0002g，然后轻轻振动坩埚，使煤样摊平，盖上盖，放在坩埚架上。

4.3.2 接通马弗炉电源，在控制盒上系统处于等待时（即出现“PLEASE”时），按下“挥发分”键，待炉温到920℃，项目序号为32即等待放样时，按“挥发分”键，打开炉门，迅速将放有坩埚的架子送入恒温区并关上炉门，按下“挥发分”键项目序号为33，仪器自动进行试验。坩埚及架子刚放入后，炉温会有所下降，但必须在3min内使炉温恢复至900±10℃，否则此试验作废。加热时间包括温度恢复时间在内。

4.3.3 记时器到6分56秒时发出轰鸣提示声，当项目序号为36时，快速从炉中取出坩埚，放在空气中冷却5min左右，移入干燥器中冷却至室温(约 20min)后，称量。

4.5 分析结果的计算

空气干燥煤样的挥发分按式(5)计算：

(5)

式中 Vad——空气干燥煤样的挥发分产率，%；

m1——煤样加热后减少的质量，g；

m——煤样的质量，g；

M ad——空气干燥煤样的水分含量，%；

4.6 挥发分测定的精密度见附表

5 固定碳的计算

固定碳按式(6)计算：

(6)

式中 FCad——空气干燥煤样的固定碳含量，%；

Mad——空气干燥煤样的水分含量，%；

Aad——空气干燥煤样的灰分产率，%；

Vad——空气干燥煤样的挥发分产率，%。

6 空气干燥基按下列公式换算成其他基

a.收到基煤样的灰分和挥发分

(7)

b.干燥基煤样的灰分和挥发分

(8)

c.干燥无灰基煤样的挥发分

(9)

当空气干燥煤样中碳酸盐二氧化碳含量大于2%时，则：

式中 Xar——收到基煤样的灰分产率或挥发分产率，%；

Xad——空气干燥基煤样的灰分产率或挥发分产率，%；

Mar——收到基煤样的水分含量，%；

Xd——干燥基煤样的灰分产率或挥发分产率，%。

Vdaf——干燥无灰基煤样的挥发分产率，%。

第四章 煤中全硫的测定方法

1 概述

引用国标测定煤中全硫的方法即库仑滴定法,它适用于褐煤、烟煤和无烟煤中全硫的测定。

2  方法要点

煤样在催化剂作用下，于空气流中燃烧分解。煤中的硫生成二氧化硫并被电解液中的碘化钾和溴化钾吸收，所产生的碘和溴。以电解碘化钾和溴化钾所生成的碘和溴进行滴定，根据电解所消耗的电量计算，煤中全硫的含量。

3  仪器设备和试剂

3.1 仪器设备

YX-DL一体化定硫仪，长沙友欣仪器制造有限公司制造

3.2 试剂

3.2.1 碘化钾(GB 1272—77)：分析纯。

3.2.2 溴化钾(GB 649—77)：分析纯。

3.2.3 冰乙酸(GB 676—78)：分析纯。

3.2.4 三氧化钨：化学纯。

3.2.5 变色硅胶：工业品。

3.2.6电解液：碘化钾、溴化钾各5g，溶于250～300mL蒸馏水中，然后加冰乙酸10mL即可。

2.3 试验准备

打开电脑，进入测硫程序中，接通测硫仪电源，将主画面上的电源打在开的位置，使高温炉升温到1150℃并恒温。

2.4 试验步骤

2.4.1 将炉温控制在1150±5℃。

2.4.2 打开放液管，开气泵，将电解液吸入电解池，电解液一般不超过电极片上端2cm。调整搅拌速度，试验过程中不允许改变搅拌速度，否则此次试验无效。最后调节流量计，使气流为1000mL/min左右，在试验过程中应经常观察气流量，如过低应调整。

2.4.3 于瓷舟中称取粒度小于0.2mg的煤样0.05g左右(称准到0.0002g)，在煤样上盖一薄层三氧化钨。将舟置于送样的石英托盘上，按程序上的提示输入相应的煤样质量、Mad等，点击“开始”，仪器自动开始测试。

2.4.4试验结束会出现一个对话框及测出的全硫值，将所要的数据打印出来即可。

2.5 允许差见附表

第五章 煤的发热量测定方法

本标准引用了国标(GB/T213—1996)中煤的发热量的测定方法，适用于泥炭、褐煤、烟煤、无烟煤和炭质页岩的发热量测定。

1 定义

1.1 热量单位

热量的单位为J〔焦(耳)〕。

我国过去惯用的热量单位为20℃卡，以下简称卡(cal)。

1cal(20℃)=4.1816J。

1.2 发热量的表示方法

发热量测定结果以kJ/g(千焦/克)或MJ/kg(兆焦/千克)表示。

2 试验室条件

2.1 试验室应设在一单独房间，不得在同一房间内同时进行其他试验项目。

2.2 室温应尽量保持恒定，每次测定室温变化不应超过1K，通常室温以不超出15～ 35℃范围为宜。

2.3 室内应无强烈的空气对流，因此不应有强烈的热源和风扇等，试验过程中应避免开启门窗。

2.4 实验室最好朝北，以避免阳光照射，否则热量计应放在不受阳光直射的地方。

3 仪器设备

YX-ZR天鹰全自动热量仪,计算机,打印机,

附属设备镍铬钢制燃烧皿, 压力表和氧气导管, 镍铬点火丝,秒表等。

分析天平：感量0.1mg。

4. 试剂

4.1.1 氧气：不含可燃成分，因此不许使用电解氧。

4.1.2 苯甲酸：经计量机关检定并标明热值的苯甲酸。

5  热值测定步骤

a. 将热量仪,计算机和打印机等仪器设备的电源接通,开机,进入测定热值主画面。为使仪器稳定，一般开机30min后再开始试验。

b.在燃烧皿中精确称取分析试样(小于0.2mm)1～1.1g(称准到0.0002g)。

c.取一段已知质量的点火丝，把两端分别接在两个电极柱上，注意与试样保持良好接触或保持微小的距离(对易飞溅和易燃的煤)，并注意勿使点火丝接触燃烧皿，以免形成短路而导致点火失败，甚至烧毁燃烧皿。同时还应注意防止两电极间以及燃烧皿与另一电极之间的短路。

往氧弹中加入10mL蒸馏水。小心拧紧氧弹盖，注意避免燃烧皿和点火丝的位置因受震动而改变。接上氧气导管，往氧弹中缓缓充入氧气，直到压力达到2.8～3.0MPa。充氧时间不得少于15s。如果不小心充氧压力超过3.3Mpa.停止试验,放掉氧气后,重新充氧至3.2 Mpa以下。当钢瓶中氧气压力降到5.0MPa(50atm) 以下时，充氧时间应酌量延长。压力降到4.0 Mpa以下时应更换新的钢瓶氧气。

d. 把氧弹放入量热仪内筒中,盖好桶盖。

e. 在测定热值主画面的相应表格里输入煤样的质量,点击″开始试验″,仪器自动开始测定热值试验。

f. 试验结束后,屏幕上出现提示画面,取出氧弹,放出废气,洗净氧弹相关部件,擦干.如需继续进行试验,则重复上述步骤a-f,如需退出试验则点击″退出试验″,按画面提示操作即可。

g.结果计算

打开测定热值主画面,点击主菜单中″计算 ″,进入″重新计算弹筒热值 ″画面,将所测得的全水分,空干基水分及全硫值输入相应空格里,点击″计算 ″,按画面提示操作即可算出弹筒热值。

不详之处可参看YX-ZR天鹰全自动热量仪说明书。

最后将全水分,空干基水分,全硫值,灰分,挥发分和弹筒热值输入″煤样报告 ″程序中,即可打印出化验报告单。

6. 热容量的标定

6.1 热容量标定应进行5次重复试验，其极限差值(最大值和最小值之差)如不超过 40J/K，取5次结果的平均值(修整到1J/K)作为仪器的热容量。否则，再做一次或两次试验，取极限差值不超过40J/K的5次进行平均。如果任何5次结果的极限值差都超过40J/K，则应对试验条件和操作技术仔细检查并纠正存在问题后，再重新进行标定，而舍弃已有的全部结果。

6.2 热容量标定值的有效期为3个月，超过此期限时应进行复查。但有下列情况发生时，应立即重测：

a.更换量热温度计；

b.更换热量计大部件如氧弹盖、连接环(由厂家供给的或自制的相同规格的小部件如氧弹的密封圈、电极柱、螺母等不在此列)；

c.标定热容量同测定发热量时的内筒温差超过5℃。

6.3 热容量的测定

步骤同测定热值,只需将主菜单中的″测试设置 (B)″中的测试内容由发热量改为热容量即可.用标准苯甲酸作试样。

5允许差见附表

第七章

分析煤样的制备方法

1．将化验室接到的用于分析的煤样（粒度<6mm）缩分到约200g，放进洁净干燥的浅盘中，放入预先加热到50oC的烘箱中，烘30min,水分大的煤，适当延长烘的时间，以可以磨制粉样即可。

2  取出煤样，在制粉机上，先用少量煤样磨成0.2mm 粒度一下，将这部分样丢弃，并将制粉盒内残留的煤粉清理干净；再将剩下的待磨煤样分两次磨成0.2mm 粒度以下的粉样。每次约磨3min，将所有磨出的粉样都装瓶，装入的煤样量应不超过煤样瓶容积的3/4，以便使用时混合。最后将制粉机清理干净。

3  将制出的粉样（打开瓶盖）放置一段时间，以使其与空气保持平衡状态，即可作分析用。

附表

2003年6月最新版国标中

关于全水分及粒度小于0.2mm的煤样质检精密度规定值

| 项 目 | 不同等级 | 重复性限 | 再现性限临界差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全 水 分 (Mt),% | <10 | 0.4 | ________ |
|  | ≥10 | 0.5 | ________ |
| 内水分(Mad),% | <5.00 | 0.20 | ________ |
|  | 5.00-10.00 | 0.30 | ________ |
|  | >10.00 | 0.40 | ________ |
| 灰分% | <15.00 | 0.20(Aad) | 0.30(Ad) |
|  | 15.00-30.00 | 0.30(Aad) | 0.50(Ad) |
|  | >30.00 | 0.50(Aad) | 0.70(Ad) |
| 挥发分% | <20.00 | 0.30(Vad) | 0.50(Vd) |
|  | 20.00-40.00 | 0.50(Vad) | 1.00(Vd) |
|  | >40.00 | 0.80(Vad) | 1.50(Vd) |
| 全硫, % | <1 | 0.05(St,ad) | 0.10(St,d) |
|  | 1-4 | 0.10(St,ad) | 0.20(St,d) |
|  | >4 | 0.20(St,ad) | 0.30(St,d) |
| 高位发热量Qgr,M , (折算到同一水分基), |  | 150 J/g (36 cal/g ) | 300 J/g (72 cal/g ) |

第二篇  有关规章制度

## （1）化学试验班岗位责任制

- 负责本厂水汽品质监督规定所控制指标范围内水汽分析工作、入厂煤、入炉煤、炉渣、煤灰的检验。

- 负责对水汽取样的正确性、监测的可靠性，不得涂改数据。

- 负责化学运行班分析仪表、试剂的校验、配制、抽查等工作并做出技术指导。

- 负责做好来厂酸碱质量的抽样工作。

- 负责配合汽机专业定期对汽轮机透平油的取样化验。

- 负责做好机炉的水、汽查定、水质全分析、标准曲线的校验。

- 负责做好化验室各类技术台帐、数据统计及必要的报表。

- 负责做好药品消耗、仪器仪表配件及常规器皿的计划申报。

- 负责做好化验室环境卫生及安全消防措施的落实。

- 负责做好药品库的管理，每半年清点一次库房并作好记录。

- 负责保管好煤质检验的原始数据记录。

（2）化学试验班热量室管理制度

1．无关人员不得随意进入,以确保室内仪器的安全。

2．试验班负责室内的清洁卫生，每星期打扫环境一次。

3．室内环境温度符合热量仪工作的要求进行启停空调。

4．空调不得时开时停，以保持室温与外桶水恒温。

5．在进行热值测定期间，移门不得随意开启关闭。

6．热量室的氧气瓶放置必须牢固稳定，不得随意移动。

7．禁止在热量室内吸烟、嬉戏、玩耍。

8．进入测硫室时必须随手关门。

9．禁止在热量室内存放带有腐蚀性的物质。

10．定期对热量仪、定硫仪进行标定工作。

11．按期配合质检局进行计量仪器仪表的检验。

（3）高温炉间管理制度

- 保持室内清洁整齐无关人员不得随意进入。

- 无关人员不得随意启动与旋转高温炉的控制器。

- 结束工作后必须关闭高温炉、烘箱电源。

- 刚出炉膛的瓷皿必须放在隔热垫上。

- 烘箱、高温炉在使用时必须打开通气孔。

- 严禁将高温设备用做与生产无关的事宜。

- 严禁移动高温间的消防设备。

- 定期对高温设备进行校验。

（4）煤化验人员岗位责任制

1．煤化验人员必需持有“上岗证”方能胜任煤化验的工作。

2．煤化验人员必须以科学态度对本工作，不得伪造数据。

3．煤化验人员必须在指定时间内完成煤炭化验工作。

4．煤化验人员不得以任何理由推萎正常的化验工作。

5．煤化验人员不得以任何形式向煤炭供应商提供煤炭化验数据。

6．煤化验人员必须保存必要的原始记录以备查核。

7．煤化验人员必须对所提供的数据负责必要时可重新化验。

8．煤化验人员必须做好来样、制样、制粉及留样的各项工作。

9．煤化验人员必须做好热量室、测硫室的环境卫生工作。

10．新手上岗的必须在持有“上岗证”的同行监督下工作。