1  范围

本规程规定了化水中PH值的分析方法。

本规程适用于阴床出水、锅炉给水、除盐水、炉水的PH值分析。

2  技术要求

| 名称 | PH值 |
| --- | --- |
| 阴床出水 | 8.5—9.2 |
| 锅炉给水 | 8.2—9.2 |
| 除盐水 | 8.5—9.2 |
| 炉水 | 9.0—11.0 |

3  原理

当氢离子选择性电极－PH电极与甘汞电极同时浸入溶液中即成测量电池，其中PH电极的电位随溶液中氢离子的活度而变化，用一台高输入阻抗的毫伏计测量即可获得同水溶液中氢离子活度相对应的电极电位。用PH值表示即：

PH=lgαH+

4  仪器及试剂

4.1  仪器

PHS--3C型数字PH计。

4.2  试剂

标准缓冲液：PH=6.86、PH=9.18 。

5  分析步骤

5.1  标定

仪器在使用前，要先标定，连续使用时，每天标定一次。

5.1.1  选择旋钮PH档。

5.1.2  调温度旋钮与溶液温度相等。

5.1.3  把清洗过的电极插入PH=6.86缓冲液中。

5.1.4  调定位旋钮在6.86。

5.1.5  冲洗电极，插入PH=9.18缓冲液中，调斜率旋钮于9.18。

5.2  测量

5.2.1  “定位”旋钮不变。

5.2.2  用蒸馏水清洗电极头部，用滤纸吸干。

5.2.3  用温度计测出被测溶液的温度值。

5.2.4  调“温度旋钮”与被测溶液的温度相等。

5.2.5  将电极插入溶液中，待稳定后读PH值。

6   注意事项

6.1   电极的引出端必须保持清洁干燥。

6.2  避免电极的敏感玻璃泡与硬物接触。

6.3  电极避免与有机硅油接触。