1  范围

本规程规定了水中钠离子含量的分析方法。

本规程适用于阳床出水、过热蒸汽、饱和蒸汽中钠离子的分析。

2  技术要求

| 名称 | 指标，μg/L |
| --- | --- |
| 阳床出水中钠离子 | ≤100.0 |
| 过热蒸汽中钠离子 | ≤15.0 |
| 饱和蒸汽中钠离子 | ≤15.0 |

3  原理

当钠离子选择性电极－PNa电极与甘汞电极同时浸入水溶液中，即组成测量电池，其中PNa电极的电位随溶液中的钠离子的活度而变化，用一台高输入阻抗的毫伏计测量可获得同水溶液中钠离子活度相对应的电极电位，以PNa值表示：

PNa=-1gαNa+

PNa电极的电位与溶液中钠离子的活度的关系符合能斯特方程式：

2.3026˙RT

E=Eo+ ―――――1gαNa+

nF

离子活度与浓度的关系为α=r˙C

式中：α－离子的活度，mol/L

r－离子的活度系数

C－离子的浓度，mol/L。

当C<10-3 mol/L时，r≈1，此时活度和浓度相近，当C>10-3 mol/L时，r<1，因此测得的结果必须考虑活度系数的修正。

当测定溶液的C Na+<10-3 mol/L，被测定溶液和定位溶液温度为20℃时，

ΔE

PNa= PNa´＋―――

0.058

式中：C Na+－定位溶液的钠离子浓度，mol/L

C Na+－被测溶液的钠离子浓度，mol/L

C´ Na+

ΔE－0.058 Lg――――

C Na+

测定水溶液中钠离子浓度时，应特别注意H＋与K＋的干扰，前者可加入碱化剂使被测溶液的PH>10来测，后者必须控制至少：C Na+：Ck+=10:1，否则带来误差。本方法在电极和试验条件良好的情况下，仪表可指示0.23μg/L的钠离子含量。

4　仪器与试剂

4.1　仪器

4.1.1　DWS-51型钠离子浓度计

4.1.2　钠离子选择性电极

4.1.3　甘汞电极

4.2　试剂

4.2.1　PNa标准定位液

4.2.2　碱化剂：氢氧化钡饱和溶液或二异丙胺（1＋33）

5　操作步骤

5.1  校准

5.1.1　把读数开关放在校准位置

5.1.2　PNa读数开关放在PNaO位置

5.1.3　零点调节器调节指标在“0”

5.1.4　温度调节器调在标准溶液的温度值

5.1.5　把PNa读数开关放在标准位置

5.1.6　调节校准调节器使表针指到满刻度

5.1.7　重复以上步骤。

5.2　定位：配制好PNa标准定位液数升，碱性试剂是二异丙胺或氢氧化钡。

5.2.1　新的玻璃电极可以用CCI4擦去污染物

5.2.2　检查电极球泡内溶液和内电极两者应无气泡

5.2.3　向定位液里加入碱性试剂，将电极球部重复清洗3-4次

5.2.4　把电极夹移下放入烧杯内

5.2.5　把PNa读数开关放在“3”位置

5.2.6　将测量开关放在测量位置（即揿下位置）调节定位调节器，使指针在刻度范围内，待2-3分钟后，当指针逐渐达到最大值1-2分钟内没有明显变动或指针相反倒退时，立即调定位调节器于PNa4。

6  测量

6.1　同定位方法，加减试剂调节碱度

6.2　将电极浸在溶液中

6.3　将读数开关打到“5”或“6”位置

6.4　将测量开关放在测量位置，如指示超过右面刻度，增加PNa开关档次数，如低于右面刻度，减少PNa档数，1-2分钟达到最大读数

6.5　将测量开关回到校准位置检查零点。

7  注意事项

7.1　电极敏感膜不要与手指油腻接触，注意勿触及硬物防止破裂

7.2　仪器在不测量时，将测量开关放在校准位置

7.3　仪器在测量被测溶液时，应预知PNa开关转在接近该溶液的PNa值位置，以免指针冲击过大

7.4　如指针快速抖动，应将试杯用绝缘物补垫。