1　范围

本规程规定了给水溶解氧的分析方法。

本规程适用于锅炉给水溶解氧的分析。

2　技术要求

溶解氧≤15μg/L

3　原理

在PH＝8.5左右时氨性靛蓝二磺酸钠被锌汞齐还原成浅黄色化合物，与水中的溶解氧反应时又生成兰色。

4  仪器与试剂

4.1  仪器

4.1.1  锌汞齐滴定管

4.1.2  专用溶氧瓶

4.2  试剂

氨性靛蓝二磺酸钠贮备液。

5  操作步骤

5.1  溶氧瓶预先洗干净，用取样管插入溶氧瓶底，使水充满溶氧瓶并溢流不少于3分钟，水温不超过35℃

5.2  将还原滴定管插入瓶内，立即按下式计算量加入还原型靛蓝二磺酸钠溶液

1.3C最大V1

加入量= ――――――

1000×20

式中：C最大－最大标准色相当的溶解氧的含量，μg/L

V1－水样体积，mL。

5.3　轻轻抽出滴定管立即塞紧瓶塞，在水面下混匀，放置2分钟

5.4  取出溶氧瓶立即在自然光或日光灯下以白色为背景与标准色比较。