1  范围

本规程规定了化水工段水的酸度分析方法。

本规程适用于热电车间阳床出水的分析。

2  技术要求

阳床出水1.5-3.0m mol/L

3  原理

水的酸度是指水中含有能接受氢氧根离子物质的量。

H+ + OH- = H2O

4  仪器及试剂

4.1  仪器

4.1.1  量筒：100mL；

4.1.2  锥形瓶：250mL；

4.1.3  碱式滴定管：25mL。

4.2  试剂

4.2.1  氢氧化钠标准溶液：0.1mol/L；

4.2.2  甲基橙指示剂：0.1%。

5  操作步骤

5.1  取100mL水样于250mL锥形瓶中;

5.2  加2滴甲基橙指示剂,用0.1mol/L氢氧化钠标准溶液滴定到溶液呈橙黄色为止,记录所消耗氢氧化钠标准溶液的体积V1。

6  计算

水中酸度按下式计算：             CV1

SD(mmol/L) = ——— ×1000

100

式中：SD—水中的酸度,mmol/L;

V1—消耗氢氧化钠标准溶液体积,mL;

100—取水样体积,mL;

C—氢氧化钠标准溶液浓度,mol/L。

7  注意事项

水中若有游离氯,可加数滴0.1mol/L硫代硫酸钠溶液以消除游离氯对测定的影响。