目 录

1	安装

1.1	仪器的安装

1.2	接线图

1.3	电气连接

  - 与其它仪器的连接

  - 开始操作

2	操作

2.1	显示和键盘

2.2	修正

2.3	校准

2.4	报警值和设置点/极限值

2.5	编程和密码

3	编程

4	错误信息

4.1	报警

4.2	系统错误码

4.3	操作错误码

- 维护

  - 日常维护

  - 凊洗

  - 更換剂量元件

  - 暂停操作

  - 更换保险管

6	备件

7	技术指标

概述

FAM系列仪器采用了最先进的技术，操作十分简便。本手册提供大量信息，即使经验不多的用户也能方便地掌握仪器的操作。

操作时，你只需参考手册提供的一张速查表即可。

FAM Trides是一个完整的系统，传感器和流通池安装在同一个底盘上，随机运输。传感器线路和流量计都已经连接好。

整套仪表

联氨测量仪在发货前电极和溢流杯已安装在仪表盘上，电极电缆已连接，参比电极必须在现场安装。

联氨

联氨在电厂中用作除氧剂，帮助除去引起腐蚀的氧。联氨和氧反应如下：

O2+2N2H2      2N2+2H2O

反应产物是氮气和水。

联氨的测量方法是安培法，在铂阳极联氨被氧化：

N2H2+4OH-      N2+4H2O+4e-

阴极水被还原：

4H2O+4e-      4OH-+2H2

电子移动产生电流，电流被放大并测量。通过测量电极、反向电极、参比电极三电极系统的应用，可实现稳定零点。

FAM Hydrazine联氨测量仪的基本版本没有PH调节，该版本的特点是低维护。联氨的最大测量值受PH影响，下表是样水PH、电导率和联氨测量上限的关系：

| 样水PH | 样水电导率（uS/cm） | 最大测量浓度 |
| --- | --- | --- |
| 9.1 | 3.5 | 40 |
| 9.3 | 5.3 | 50 |
| 9.5 | 8.3 | 60 |
| 9.7 | 14 | 100 |
| 10 | 26 | 200 |

注意：

- 磷酸盐会影响联氨的测量

- 该仪表适用的最大样水压力是2bar(28psi)，如压力超过则必须在仪表前安装流量调节阀。此时内置的流量调节阀必须保持常开且不应用于流量调节。

- 联氨的最大测量值受PH影响。

警告：

本仪器符合DIN57411 part1 / VDE 0411 part 1电子测量仪器测量标准并在离厂前经测试无误。

为了保证仪器正常运行，应注意所有在仪器和操作手册上注明的警告和提示。

禁止不接地运行。禁止随意更改仪器和不合法的操作。否则任何质量保证无效。

仪器维修时应断电，当打开或移动机内部件时，注意连接件有可能松动，应及时紧固。维修应由指定的技术人员完成 。

如果不具备正常运行条件，必须停机切断电源和样水。禁止任何疏忽大意的操作！

１.	安装

请根据下表比较一下你所订的仪器与之是否一致。

| 订货类型 FAM Hydrazine | CN-A26.51 | - |  | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

	

电源:  	230 VAC, 50/60	      1	｜

115 VAC, 50/60Hz	      2	｜

24 VAC, 50/60Hz	      3	｜

24 VDC, 直流电(隔离)	      4	｜

200 VAC, 50/60Hz	      5	｜

100 VAC, 50/60Hz —————————————    6	｜

｜

串口：      不用	0

RS 485 (PROFIBUS DP 符合DIN 19245/SWANBUS)—————————	2

安装在一个不锈钢盘上的传感器和溢流池随设备一起运输。

1.1	仪表安装

仪表必须安装在有保护罩的地方 (防阳光直射，雨雪侵蚀)。如箱体温度过高或过低都会出现报警。

安装尺寸如下：

- 样水出口必须无压排放。

- 该仪表适用的最大样水压力是2bar(28psi)，如压力超过则必须在仪表前安装流量调节阀。此时内置的流量调节阀必须保持常开且不应用于流量调节。

1.2 		接线图

电      源：	24, 100，115, 200, 230, 100VAC(±15％）/ 50...60Hz或直流24VDC(隔离的, ±20％）功耗： 最大7VA

报警继电器：	干接点在断电和故障时闭合，最大负载：1A/250VAC

信号输出：   	电流：0/4－20mA 隔离信号, 最大负载：510Ω

传感器输入电流隔。

接点1和2:     两个干接点，最大负载：1A/250VAC

联氨測量：	联氨传感器输入信号采取电流隔离

温度測量：	Swan温度传感器输入信号采取电流隔离。

附加输入电流回路： 0/4-20mA ，量程可自由编程。

输入1：        用干接点接触器，可编程为：--保持；--远程中断。

RS485接口：	最多可连32台仪器。

1.3. 电气连接

用带金属套的1mm2导线，可接到螺丝式端子排上。

1.3.1 电源

电源保护地线一定要接在仪表壳左下角接地螺丝上（接线端子2），把电缆与此螺丝拧紧。

交流：相位：接线端1       零线：接线端3

直流：直流（+）：接线端1  直流（-）：接线端3

1.3.2 报警继电器

当系统故障（断电、传感器故障等）发生时，继电器接点闭合，在显示屏的左上角指示报警（见第4章错误信息）。 最大负载：1A/250VAC

1.3.3 信号输出

两路输出电流可作为测量值信号输出或连续控制输出。如传感器信号作为记录仪输出，应注意极性：--信号输出1（+）：接线端14；

--信号输出2（+）：接线端15。

将记录仪输出的公共端连接到端子16，编程见P1和P2。最大负载：510

如用作连续控制输出：

输出分为两个方向，如用向下控制，把激发器连至信号输出1（端子14+和16-）。注意极性， 编程见P1。最大负载：510。如用向上控制，把激发器连至信号输出2（端子15+和16-）。注意极性， 编程见P2。最大负载：510。

1.3.4  接点1和2

最大容量：1A/250VAC

计时器：所有的接点都有同样的功能。

温度报警指示

接点分配如下:

接点1(端子8,9): 温度高报警;   接点2(端子6,7): 温度低报警。

极限：

接点1：（端子8和9）高限       接点2：（端子6和7）低限。

每一极限的功能可自由选择。

功能：测量值高于上限值接点闭合，测量值低于下限接点闭合。

控制器：可连接1或2个计量泵，电磁阀，脉冲泵或一个电动阀。激发器必须由键盘编程。

计量泵，螺线管阀和脉冲泵的连接：

注意控制方向：

- 如测量值高于设置点（L1，高），接点1（8，9）关闭：向下控制，见编程P3；

- 如测量值低于设置点（L2，低），接点2（6，7）关闭：向上控制，见编程P4。

最大负载：1A/250VAC

电动阀的连接：

注意控制方向：* 接点1（8，9）：关闭电动阀

* 接点2（6，7）：打开电动阀

1.3.5  串口

RS485：如果几台仪器需联网或以PROFIBUS  DP方式连接时需要组态，参考串口手册（FAM系列网络开关见第 页），编程见P6。

1.3.6  附加输入电流回路：

用于干接点电流回路0/4-20mA。电流回路和笵围通过键盘設置。注意极性：负极连至26号端子，正极连至25号端子。编程见P0.4--P0.8。

1.3.7  输入1：

必须使用一干接点，输入功能见P5.4。

--冻结：接点关闭则输出冻结（保持为最后有效值）。HOLD在显示盘中出现。流量报警和极限值没有激活，控制器复位时间和偏差设为零。接至端子10和11；

--遥控中断：接点关闭时控制中断，信号输出没有冻结，接至端子10和11。

1.3.8  流通室安装，传感器安装和连接

把较短的溢流管放入后孔，接近安装板。把较长的溢流管放入左前孔。最大的管要放得高于两个小管。把盖子放在流通室上面。

安装保护过滤器1(查看下一页图)，样水入口管2和样水出口管3。

打开參比电极，拉掉电极尖端的橡皮帽。接近消毒剂传感器安装参比电极，并与电缆连接。

将温度传感器放进流通室端盖的开孔内。

检查FAM Hydrazine与电极之间的连线。冲洗取样管并检查滤网和过滤器。取样管中不允许有油和沙子。取样流量和消毒剂阀必须在适当的位置，以便于可以开始操作和仪器调整。

1.4 与其它仪器的连接

RS485串口是现场总线网络最常用的传输技术，其安装价格低，传输速度快。常使用双绞线电缆，在恶劣环境下，可用带有保护罩的电缆。所有的仪表都用总线结构连接。

一个PROFIBUS系统中可连接126个仪表，为了能在总线系统中控制这些仪表，总线系统必须分为各个单独段，这些单独段由中继器连接，每个单独段可连接32个仪表此时中继器被认为是一个仪表，在每个单独总线的前后端必须由活动端子隔开。

在FAM Hydrazine中有一内置可切换终端，此开关在FAM Trides中的小RS485串口板上，出口设置为“关”。因此，如果仪表位于总线单独段的末端，你只需改变设置。

按以下步骤改变开关位置。

-- 仪器断电

-- 打开仪器

-- 在机壳右上角接口卡上有一黑色开关。

-- 设置开关在“ON”位置（下推）。

-- 重装上仪器。

-- 再接通电源。

1.5 开始操作

确定全部安装工作結束，电源已连接，泵和阀门正在工作。冲洗取样管并检查滤网和过滤器。取样管中不允许有油和沙子。样水流量和联氨量必须足够，以便于可以开始操作和仪器校准。

— 确定手工取样点阀门是闭合的。

— 确定溢流池能自由流出。

— 检查流通池入口处样水是否正常。

— 打开取样入口处的阀门，水必须能连续溢流过较长的溢流管。

— 仪器连上电源，在没有样流的情况下，不能接通仪器电源。

过程：

不同键的功能见13页的2.1章。

- 对所需的菜单进行编程。

- 设置点和限位，只有当程序中的控制/限位打开时设置点/限位才能编程。

- 调节测量值或做校准。

2.  操作

2.1  显示和按键

显示

功能键

当按F键时，三种显示符顺序在副显示区显示出来。

CAL：校准

SET：报警值和设置点

PGR：编程

无模式显示：测量模式

箭头键：

测量模式：键可改变显示ppb, ppm，A-xxI(附加输入电流环)以及报警或错误码

CAL,SET,PGR模式：选择编程点，改变数值。

测量模式：显示固件版本。

ENTER 测量模式：确认报警和错误信息，

CAL,SET,PGR模式：选择不同模式，

选择一个编程点，

确认输入。

ESC  返回测量模式，拒绝输入。

  - 修正

对仪表的斜率进行调节称为休正，修正时零点保持不变。修正时显示CAL模式，校准模式显示如下：

修正仪表时必须先知道样水中的联氨浓度，联氨在酸性溶液中与二甲基苯反应生成黄色物质，可用光度计测量浓度。

注意：

- 打开手工取样阀让水流出一分钟后再取样。

- 取样时注意联氨表的读数。

- 用光度法对样水中联氨浓度进行分析。

按F键直到主显示出现CAL为止。

按ENTER 键，附显示出现零点C1，不要修正C1，错误信息Er04将显示。

按键，附显示出现C2	，C2是增量。如果单位闪烁，测量值不稳定。

如果主显示的测量值与手工测量值不符。

----按 ENTER 键，主显示的测量值闪烁。

----按  键，设定手工测量均值。

----按 ENTER 键，确认设定。

----按键，离开修正操作。

修正期间控制中断,并延时(如在P0.1下编程)。如校准延时在P0.1编程，则输出信号冻结。否则输出跟踪测量值。 在显示中由HOLD指示CAL延时。

2.3  校准

同时调节仪表的斜率和零点称为校准，只有仪表运行2小时后才可进行校准。因为该仪表零点稳定性高，所以一般情况只需要对仪表进行修正。

校准模式显示如下：

为校准仪器，必须先知道样水中的联氨浓度，联氨和二甲基苯胺反应形成黄色，用光度计进行测量。

按键直到CAL出现。

按EMBED MSDraw   \* mergeformatEMBED MSDraw   \* mergeformat，C1在副显示区出现，C1为零点。关上样水入口旋钮。等候分钟，主显示区读数逐渐稳定。

按，主显示区数值闪烁。

按，确认零点，主显示区显示为零。

拧开样水入口旋钮，样水必须能连续流过长的溢流管，等至少三分钟后，主显示区读数稳定。拧开取样点旋钮，让样水流出一分钟。在取样测量前用样水冲洗光度计试管数次。进行分析时，FAM Trides的读数必须稳定。取三次测量的平均值作为FAM校准值。

按键，副显示区出现C2	，C2是增量。如果单位闪烁，测量值不稳定。

如果主显示的测量值与手工测量值不符。

----按键，主显示的测量值闪烁。

----按  键，设定手工测量均值。

----按键，确认设定。

----按键，离开校准操作。

校准和延时(如在P0.1下编程)期间控制中断。如校准延时在P0.1编程，则输出信号冻结。否则输出跟踪测量值。 在显示中由HOLD指示CAL延时。

2.4设置报警值和极限值

在SET模式下的显示如下：（示例）

按此键直到SET在主显示区显示。

按ENTER键，A1出现在附显示区，编程值出现在主显示区。

EMBED MSDraw   \* mergeformatEMBED MSDraw   \* mergeformat    选择A1，A2，L1或L2（缩写字母含义见下面）

极限值/设置点只有在 limits/control打开时才能设置（p1.8,p2.8,p3.8或p4.8）

改变编程值：

按ENTER键，编程值闪烁。

EMBED MSDraw   \* mergeformatEMBED MSDraw   \* mergeformat   	用箭头改变数值。

ENTER确认数值或用ESCAPE拒绝数值。

EMBED MSDraw   \* mergeformatEMBED MSDraw   \* mergeformat 用箭头选择其它程序或

按ESCAPE键跳出编程模式

报警值

| 副显示 | 有效值 | 缺省值 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.1 报警高值 | A2...1000ppb | 1000 |  |
| A.2报警低值 | 0.0......A1 | 0.0 |  |

设置点控制

| 副显示 | 有效值 | 缺省值 | 注解 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 设置点高， 高限 | L2.....1000ppb | 1000 | 限位1（继电器1:8,9）或设置点向下控制，编程p1或p3 |
| L2设置点低， 低限 | 0.0ppb….L1 | 0.0 | 限位2（继电器2:6,7）或设置点向上控制，编程p2或p4 |

2.5 编程和密码

编程

显示编程模式（举例）

按此键直到PGR出现。

进入编程模式，编程序号出现在副显示，编程值出现在主显示区。

EMBED MSDraw   \* mergeformatEMBED MSDraw   \* mergeformat   依次选择编程序号，

按F键十进位选择编程序号。

按ENTER键，编程值闪烁。

EMBED MSDraw   \* mergeformatEMBED MSDraw   \* mergeformat  用箭头改变数值

用ENTER键确认或用ESCAPE拒绝输入。

EMBED MSDraw   \* mergeformatEMBED MSDraw   \* mergeformat  选择其它编程序号或用ESCAPE跳出。

所有编程序号都可以显示出来。但只有有编程功能的，才可以显示编程值。如果没有编程功能，则主显示区出现4 条水平线段。

密码

在密码模式下显示（举例）

可选择不同的密码保护CAL，SET和PGR。如果密码被设置为0（P7.0,P7.1）。则密码保护不起作用，密码为2位数字码。

选择CAL、SET或PGR

要求输入密码（Cod在副显示），0在主显示上闪烁

输入密码

用ENTER确认

3.  编程

P0 测量

| 编程号 | 有效值 | 出厂值 | 注 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0.0 过滤时间常数 | 4...300秒 | 10 | 时间常数可抑制信号输入 |
| P0.1 CAL 延时 | 0...6000秒 | 60 | 在校准时间和延时时间内输出冻结，如果延时时间设为0，校准后输出不冻结。此情况下报警只在校准时冻结。 |
| P0.2 温度补偿 | 0%℃…5%℃ | 3.0 | 自动补偿联氨电极温度变化 |
| P0.3 pH值 | 手工 | 7.00 | 本仪表不用 |
| P0.4 PH选择 | 0=辅助输入 1=不用 | 0 | 辅助值可通过辅助的0/4-20mA显示 |
| P0.5 | 0=0-20mA 1=4-20mA | 0 |  |
| P0.6 小数位辅助输入 | 0…3 | 2 |  |
| P0.7 辅助输入低量程 | 自由编程 | 0.00 |  |
| P0.8 辅助输入高量程 | 自由编程 | 20.00 |  |

所有温度补偿参数将自动进行

P1：信号输出1

P1.0 = 0无功能           P1.0 = 1线性测量值            P1.0 = 5向下调节

P1.0 = 2对数测量值                置位点L.1

P1.0 = 3温度                (在SET中编程)

P1.0 = 4附加输入

P1.1 = 0模拟电流0 - 20 mA

P1.1 = 0模拟电流0 - 20 mA    P1.1 = 1模拟电流4 - 20 mA

P1.1 = 1模拟电流4 - 20 mA

P1.2 = --

P1.2 = 低限(测量值/ ℃/ %)    P1.3 = --

P1.3 = 高限(测量值/ ℃/ %)

P1.4 = 拐点(测量值/ ℃/ %)    P1.4 = p-band(测量值)

P1.5 = 复位时间单位秒

P1.6 = 偏差单位秒

P1.7 = 控制超时单位分

P1.8 = 0控制关

P1.8 = 1控制开

P2: 信号2输出

P2.0=0无功能         P2.0=1线性输出              P2.0=5向下调节

P2.0=2对数输出                置位点L.2

P2.0=3温度测量值              (在SET中编程)

P2.0=4附加输入

P2.1=0模拟电流0-20mA

P2.1=0模拟电流0-20 mA    P2.1=1模拟电流4-20mA

P2.1=1模拟电流4-20 mA

P2.2= ---

P2.2= 低限(测量值/ ℃/%)     P2.3= ---

P2.3= 高限(测量值/ ℃/%)

P2.4= 拐点(测量值/ ℃/%)     P1.4= p-band(测量值)

P1.5= 重复位时间单位秒

P1.6= 偏差单位秒

P1.7= 控制超时单位分

P1.8=0控制关

P1.8=1控制开

测量值信号输出

如果测量值用于信号输出，范围可选为线性或双线性。下面给出了这两种图形。

──在程序P1.2中选择低限

──在程序P1.3中选择高限

──在程序P1.4中选择拐点

例如:

mA

20

P1.2: 0

P1.3: 70

P1.4: 10    bilinear

linear    P1.2: 0

P1.3: 70

P1.4: 70

0-20mA  10

4-20mA  12

0     10     20     30     40    50     60     70     ppb

双线性：

取决于拐点的设置，范围起止点的选择以最大分辨率显示。