P1 信号输出1

| 编程号 | 有效值 | 出厂值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1.0 功能 | 0=无 1=联氨线性输出 2=联氨对数输出 3=℃ 4=模拟电流附加输入 5=向下调节 | 1 |  |
| P1.1 电流回路 | 0=0-20mA 1=4-20mA | 1 |  |
| P1.2 量程低值 | 0...1000 ppb（线性） 0...1000 ppb（对数） -30...+130℃ 0...20.00 | 0.00 0.00 0.0 0.00 | 如果设置新的低限, 双线性范围的拐点(P1.4)被自动设成程序范围的高限. |
| P1.3 量程高值 | 0...1000 ppb（线性） 0...1000 ppb（对数） -30...+130℃ 0...20.00 | 10.00 10.00 50.0 20.00 | 如果设置新的高限, 双线性范围的拐点(P1.4)被自动设成程序范围的高限. |
| P1.4 拐点 成比例范围 | 0...1000 ppb（线性） 0...1000 ppb（对数） -30...+130℃ 0...20.00 0.00…2.00ppm | 10.00 10.00 50.0 20.00 0.05 | 如果一个双线性范围要编程, 那么拐点必须在高限和低限之间. 在P1.0中选择了down control才有效. |
| P1.5 重置时间 | 0………9000秒 | 0 | 如果设置为0, 则重置时间关闭 |
| P1.6 偏差 | 0………9000秒 | 0 | 如果设置为0, 则偏差关闭 |
| P1.7 控制超时 | 0………..720分 | 0 | 如果在控制超时期间, 校正变量经常超过90%, 测量值不向设置点方向改变, 为了安全, 停止加药，并发出报警. 此项功能在设置为0时关闭 |
| P1.8 控制开/关 | 0=控制关 1=控制开 | 0 |  |
| P1.9 模拟 | 0...20 mA | * | 独立于测量值的模拟电流，以1mA为步长 用于测试 |

P2 信号输出2

| 编程号 | 有效值 | 出厂值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2.0 功能 | 0=无 1=联氨线性输出 2=联氨对数输出 3=℃ 4=模拟电流附加输入 5=向上调节 | 3 |  |
| P2.1 电流回路 | 0=0-20mA 1=4-20mA | 1 |  |
| P2.2 量程低值 | 0...1000 ppb（线性） 0...1000 ppb（对数） -30...+130℃ 0...20.00 | 0.00 0.00 0.0 0.00 | 如果设置新的低限, 双线性范围的拐点(P2.4)被自动设成程序范围的高限. |
| P2.3 量程高值 | 0...1000 ppb（线性） 0...1000 ppb（对数） -30...+130℃ 0...20.00 | 10.00 10.00 50.0 20.00 | 如果设置新的高限, 双线性范围的拐点(P2.4)被自动设成程序范围的高限. |
| P2.4 拐点 成比例范围 | 0...1000 ppb（线性） 0...1000 ppb（对数） -30...+130℃ 0...20.00 0.00…2.00ppm | 10.00 10.00 50.0 20.00 0.05 | 如果一个双线性范围要编程, 那么拐点必须在高限和低限之间. 在P2.0中选择了upword control才有效. |
| P2.5 重置时间 | 0………9000秒 | 0 | 如果设置为0, 则重置时间关闭 |
| P2.6 偏差 | 0………9000秒 | 0 | 如果设置为0, 则偏差关闭 |
| P2.7 控制超时 | 0………..720分 | 0 | 如果在控制超时期间, 校正变量经常超过90%, 测量值不向设置点方向改变, 为了安全, 停止加药，并发出报警. 此项功能在设置为0时关闭 |
| P2.8 控制开/关 | 0=控制关 1=控制开 | 0 |  |
| P2.9 模拟 | 0...20 mA | * | 独立于测量值的模拟电流，以1mA为步长 用于测试 |

触点1和2程序设计综述：

触点用于：

──限位或

──定时器

P3：触点1

P3.0= 1                                      P3.0=5

作为高限L.1                               作为定时器

在SET中编程

P3.1= 以秒为单位延迟                       P3.1=以分为单位的定时器周期

P3.2= 迟滞(单位测量值)                      P3.2=以秒为单位的激活时间

P3.3=开机后保持时间（秒）

P3.3= 0            P3.3= 1

数值超过L.1       数值低于L.1

关闭               关闭

P3.8= 0限位关

P3.8= 1限位开

P4：触点2

P4.0= 1                                        P4.0= 5

作为低限L.2                                   作为定时器

在SET中编程

P4.1= 以秒为单位延迟                          P4.1=定时器周期（分）

P4.2= 迟滞(单位测量值)                        P4.2=激活时间（秒）

P4.3=开机后保持时间（秒）

数值超过L.1        数值低于L.2

关闭                 关闭

P4.8= 0限位关

P4.8= 1限位开

用于控制的触点，计量泵或脉冲泵连接：

P3：向下调节

设置点L.1

在SET中编程

P3.0= 2                                      P3.0= 3

计量泵作为调节器                            脉冲泵作为调节器

通过循环时间控制                            通过脉冲频率控制

调节器性能参数                             调节器性能参数

P3.1= 循环时间单位秒                       P3.1= 脉冲频率(脉冲/分)

P3.2= 响应时间单位秒                       P3.2= ---

P3.3=                                      P3.3= --

P3.4= P-band (单位测量值)                    P3.4= P-band (单位测量值)

P3.5= 重置时间单位秒                       P3.5= 重置时间单位秒

P3.6= 偏差单位秒                           P3.6= 偏差单位秒

P3.7= 控制超时单位分                       P3.7= 控制超时单位分

P3.8= 0控制关                              P3.8= 0控制关

P3.8= 1控制开                              P3.8= 1控制开

P4:向上调节

设置点L.2

在SET中编程

P4.0= 2                                      P4.0= 3

计量泵作为调节器                            脉冲泵作为调节器

通过循环时间控制                            通过脉冲频率控制

调节器性能参数                            调节器性能参数

P4.1= 循环时间单位秒                       P4.1= 脉冲频率(脉冲/分)

P4.2= 响应时间单位秒                       P4.2= --

P4.3= --                                    P4.3= --

P4.4= P-band (单位测量值)                    P4.4= P-band (单位测量值)

P4.5= 重置时间单位秒                       P4.5= 重置时间单位秒

P4.6= 偏差单位秒                           P4.6= 偏差单位秒

P4.7= 控制超时单位分                       P4.7= 控制超时单位分

P4.8= 0控制关                              P4.8= 0控制关

P4.8= 1控制开                              P4.8= 1控制开

用于控制的触点，连接一个马达阀：

当马达阀连至FAM时

注意其转向

P3.0= 4用于向下调节                        P4.0= 4用于向上调节

置位点L.1                                  置位点L.2

(在SET中编程)                             (在SET中编程)

P4.0自动设置为0                          P3.0自动设置为0

马达阀性能参数:                            马达阀性能参数:

P3.1= 运行时间单位秒                       P4.1= 运行时间单位秒

P3.2= 中性区百分比                         P4.2= 中性区百分比

P3.3=                                      P4.3=

P3.4= P-band (单位测量值)                    P4.4= P-band (单位测量值)

P3.5= 重置时间单位秒                       P4.5= 重置时间单位秒

P3.6= 偏差单位秒                           P4.6= 偏差单位秒

P3.7= 控制超时单位分                       P4.7= 控制超时单位秒

P3.8= 0控制关                              P4.8= 0控制关

P3.8= 1控制开                              P4.8= 1控制开

温度报警指示：

p3:接点1                            p3:接点1

p3.0=6温度高报警                     p3.0=6温度高报警

在p5.2中编程                        在p5.2中编程

P3 继电器1:报警高指示，极限1，向下控制

| 编程号 | 有效值 | 出厂值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| P3.0 功能 执行器 | 0=无 1=极限值 2=循环时间 3=脉冲频率 4=电动阀 5=定时器 6=温度高报警 | 0 | 参数P3.1, P3.2和P3.4与激发器的选择有关. 如果激发器变换, 参数变回工厂设置值. |
| P3.1 延迟 循环时间 脉冲频率 运转时间 定时器周期 | 0....6000秒 5…300秒 20…120脉/分 5….300秒 1…..1440分 | 5 20 100 120 30 | 在P3.0中选择 极限 循环时间 脉冲频率 电动阀 定时器 |
| P3.2 迟滞 响应时间 中性区 激活时间 | 0…100 ppb 0…300秒 1...20 % 5…6000秒 | 0.05 0 5 15 | 在P3.0中选择 极限 循环时间 电动阀 定时器：接点关闭 |
| P3.3 功能极限值高/低 触点开后保持时间 | 0=c.如测量值高于极限值，关 1=c.如测量值低于极限值，关 0…6000秒 | 0 0 | 在p3.0中选择： 极限值 定时器：在激活和保持时间内，报警和电流输出被冻结，如设为0，电流输出不冻结。 |
| P3.4 P-band | 0.00….100ppb | 0.05 | 在P3.0中选择极限 循环时间, 脉冲频率, 电动机值 |
| P3.5 复位时间 | 0……….9000秒 | 0 | 如果设为0, 复位时间关 |
| P3.6 偏差 | 0……….9000秒 | 0 | 如果设为0, 偏差关 |
| P3.7 控制超时 | 0……….720分 | 0 | 如果在控制超时期间, 校正变量经常超过90%, 测量值不向设置点方向改变, 为了安全,应停止加药，并发出报警. 此项功能在设置为0时关闭 |
| P3.8 控制或极限开/关 | 0=控制/极限关 1=控制极限开 | 0 |  |
| P3.9 继电器开/关 | 0=开 1=关 | 0 | 用于测试或手动操作 |

P4 继电器2

| 编程号 | 有效值 | 出厂值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| P4.0 功能 执行器 | 0=无 1=极限值 2=循环时间 3=脉冲频率 4=电动阀 5=定时器 6=温度高报警 | 0 | 参数P4.1, P4.2和P4.4与激发器的选择有关. 如果激发器变换, 参数变回工厂设置值. |
| P4.1 延迟 循环时间 脉冲频率 运转时间 定时器周期 | 0....6000秒 5…300秒 20…120脉/分 5….300秒 1…..1440分 | 5 20 100 120 30 | 在P4.0中选择 极限 循环时间 脉冲频率 电动阀 定时器 |
| P4.2 迟滞 响应时间 中性区 激活时间 | 0…100 ppb 0…300秒 1...20 % 5…6000秒 | 0.05 0 5 15 | 在P4.0中选择 极限 循环时间 电动阀 定时器：接点关闭 |
| P4.3 功能极限值高/低 触点开后保持时间 | 0=c.如测量值高于极限值，关 1=c.如测量值低于极限值，关 0…6000秒 | 0 0 | 在p4.0中选择： 极限值 定时器：在激活和保持时间内，报警和电流输出被冻结，如设为0，电流输出不冻结 |
| P4.4 P-band | 0.00….100ppb | 0.05 | 在P4.0中选择极限 循环时间, 脉冲频率, 电动机值 |
| P4.5 复位时间 | 0……….9000秒 | 0 | 如果设为0, 复位时间关 |
| P4.6 偏差 | 0……….9000秒 | 0 | 如果设为0, 偏差关 |
| P4.7 控制超时 | 0……….720分 | 0 | 如果在控制超时期间, 校正变量经常超过90%, 测量值不向设置点方向改变, 为了安全,应停止加药，并发出报警. 此项功能在设置为0时关闭 |
| P4.8 控制或极限开/关 | 0=控制/极限关 1=控制极限开 | 0 |  |
| P4.9 继电器开/关 | 0=开 1=关 | 0 | 用于测试或手动操作 |

P5 报警继电器

| 编程号 | 有效值 | 出厂值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| P5.0 延时 | 0...3000 秒 | 300 |  |
| P5.1 迟滞 | 0...2.00 ppm | 0.05 |  |
| P5.2 温度高报警(AH) | 0...130℃ | 60 | 样水温度高报警 |
| P5.3 温度低报警(AL) | 0…130℃ | 0.5 | 样水温度低报警 |
| P5.4 功能输入1 | 0=无功能 1=保持 2=遥控止 | 2 | --无功能输入 --接点关闭：仪表处于延时（信号输出冻结，复位时间和偏差设为0） --接点关闭：控制中断（信号输出没有冻结） |
| P5.9 继电器开/关 | 0=开 1=关 | 1 | 用于测试 |

P6 串行接口组态

| 编程号 | 有效值 | 出厂值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| P6.0 通讯协议 | 0=SWANBUS 1=PROFIBUS DP 2=PAM | 0 |  |
| P6.1 站地址 | 0...99 0...99 0...126 | 11 1 126 | SWANBUS MODBUS ASCII 和RTU 用于PROFIBUS DP 地址可以用DP-Master改变. 如果DP缺省地址是126, 地址可变 |
| P6.2 波特率 | 0=1200 Baud 1=2400 Baud 2=4800 Baud 3=9600 Baud 4=19200 Baud 5=38400 Baud | 3 | 用于SWANBUS和MODBUS |
|  | 0=9600 Baud 1=19200 Baud 2=93,75kB 3=187,5kB 4=500kB 5=1,5kB |  | 用于PROFIBUS DP 波特率自动检测，且不能改变。 |
| P6.3 奇偶性 | 0=无 1=偶 2=奇 | 1 |  |

P7 其它

| 编程号 | 有效值 | 出厂值 | 注释 |
| --- | --- | --- | --- |
| P7.0 PRG密码 | 0...99 | 0 | 如果设置为0，则密码关闭 |
| P7.1 CAL/SET 密码 | 0...99 | 0 | 如果设置为0，则密码关闭 |
| P7.2 部分缺省值设置 | 0...99 | 0 | 如果设置成86，按ENTER后所有设置除串口参数外，将恢复出厂值； 因前一数据已被删除，所以应进行校准。 |
| P7.3 全部缺省值设置 | 0...99 | 0 | 如果设置成86，按ENTER后所有设置包括串口参数，将恢复出厂值； 因前一数据已被删除，所以应进行校准。 |

P8故障诊断

| 编码 | 显示 | 诊断 |
| --- | --- | --- |
| P8.0 | 机箱温度 | ℃ |
| P8.1 | 电源频率 | 24VDC时为0 |
| P8.2 | 前次零点校准值 | 0--0.3A |
| P8.3 | 前次增益校准值 | 30--120A/ppb |
| P8.5 | 传感器真实信号 | ppb--nA; ppm--uA |
| P8.6 | 参比电极电压 | 50--1200mV |
| P8.7 | 附加模拟电流真实值 | mA |
| P8.9 | 流量（转子转数） | 20℃时至少140rpm |

4.		错误信息

系统错误或操作错误时报警显示：（举例）

一旦报警和系统错误出现，接点闭合,报警符出现,且确认以前一直闪烁、按直到错误码显示。用ENTER键确认，确认所有错误码后，接点再次打开，报警符停止闪烁。

4.1 报警

| 错误码 | 原因 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| E001 | 报警高 | 测量值太高 |
| E002 | 报警低 | 测量值太低 |

4.2  系统故障

| 错误码 | 原因 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| E003 | 参比电极电压太高 | 计算：（传感器信号真实值（P8.5）/联氨测量值）=传感器真实增值。如果小于20nA/ppb，清洗联氨传感器（见维护）。如果增值正确，则换参比电极。 |
| E004 | 参比电极电压太低 | 换参比电极或样水PH小于9 |
| E005 | 温度回路短路 | 检查传感器连接 |
| E006 | 温度回路断路 | 检测传感器连接和电缆 |
| E007 | 溢流 |  |
| E008 | 附加电流回路断路（只在4-20mA） | 检查连接和电缆（端子25/26） |
| E009 | 样水温度太高/太低 | 编程见P5.2和5.3 |
| E010 | 机箱温度太高/太低 | >65℃或<-25℃ |
| E011 | 无流量或流量太低 | 检查流量 |
| E012 | 控制时间超时 | 检查加药单元 |
| E091 | 前后端数据错误 | 返厂 |
| E092 | 前后端故障 | 返厂 |
| E093 | 前后端EPROM读数错误 | 返厂 |
| E094 | 数据EPROM写错误 | 返厂 |
| E888 | 电压太高/低 | 检查电源 |

系统错误出现时控制中断。

4.3  操作错误

带Er 错误码的错误为操作错误（密码输入，校准程序）。此错误码用ENTER键确认。

| 错误码 | 原因 | 注释 |
| --- | --- | --- |
| Er01 | 零点高 | 24小时后重新校准 |
| Er02 | 增益值太高或太低 | 重新手工测量，如果手工测量正确，见数据诊断，一般： --增值太低，清洗传感器； --增值太高，等24小时再测（流通池中不能有砂子）。 |
| Er03 | 修正时无流量或流量太低 | 检查流量 |
| Er04 | 零点校准时没有关闭样水 | 校零时关闭样水。 |
| Er05 | 输入错误 |  |
| Er09 | 密码错误 |  |

5 维护

  - 日常控制

日常维护取决于水质（污染物和氧化铁含量），建议检查以下项目：

----清洗给水过滤器：检查给水是否有污物;

----清洗保护过滤器：检查FAM Hydrazine的保护过滤器，如需要在自来水下冲洗；

----清洗传感器：在显示盘上检查RPM（流量转数指示），20℃时最低为150rpm如转数太低，则应清洗传感器；

----修正：在线仪表应定期与光度分析相比较。

  - 清洗

不要使用腐蚀性酸（如盐酸）清洗FAM Hydrazine及其配件。

按以下步骤打开仪表：

- 断开样水；

- 等到转子停止转动，消毒剂读数为0；

- 关闭仪表；

- 随后取下传感器插头；

- 拧开取样旋钮，放干流通池中的样水。

5.2.1  清洗给水组件

依据水质情况，应不时清洗给水组件及过滤器。沉

5.2.2  清洗保护过滤器

给水过滤器可滤去多数碎片，如保护过滤器中有污物，按以下步骤清洗：

- 断开过滤器前样水；

- 旋开过滤器玻璃罩；

- 取下过滤器；

- 在水龙头下反洗过滤器，再清洗过滤器外部；

- 重新安上过滤器和玻璃罩；

- 给样水。

    - 清洗流通池

流通池易于拆分，根据上面的指导关闭仪表。

- 取下所有的传感器（参比电极传感器应罩上橡皮帽，如长期停用，见5.4章），取下保护过滤器，螺帽及附件；

- 拧开流通池顶部的安装螺丝，取下盖并拿下流通池中所有管道；

- 清洗时流通池本体不能从安装板上取下，不要让水溅到传感器插头上；

- 所有的丙烯酸部件都需用软刷子和肥皂水刷洗，用家用除灰剂除去垢物；

- 重新安装前所有的垫圈必须更换；

- 为使密封严密及及便于操作，垫圈必须涂上石硅胶。

5.2.4  清洗传感器

流通池中的氧化铁可能会覆盖在铂电极表面，使仪表增益变低。转子会越转越慢，直到出现流量报警。

- 断开样水；

- 等到转子停止转动，读数为0；

- 关闭仪表，拧开取样点旋钮，排出流通池中所有样水；

- 取下传感器电缆，放在一边，不要弄湿；

- 拧开传感器螺丝。

注意：传感器应轻轻取出流通池，不要落在地上，任何机械损坏都将影响测量，不要用金属物质碰触铂。

- 取下传感器；

注意：流通池中总是有水，取下消毒剂传感器时，不要把电缆及传感器上的插头弄湿。

- 取下转子；

- 用试管刷或牙刷清洗两个小孔；

- 用试管刷清洗转子，用软纸擦传感器，主要擦铂及与水接触的部分，用5%的盐酸洗去硬的钙质物质；

- 彻底冲洗所有部件；

- 安装传感器（带转子）；

- 连接传感器电缆；

- 打开给水；

- 转子一转就打开仪表。

注意：清洗时零点和斜率都发生了变化，刚清洗完不要立刻做任何调节或校准，两小时内不要做修正。

5.2.5  清洗参比电极

油脂和油膜会引起故障，用软纸沾酒精小心擦其顶部。用水冲洗电极并盖上帽子，一定不要让电极变干！长时间不用时，在帽中注入水。

  - 替换计量元件

仔细阅读安装章节，如更换计量元件则必须在仪表中重新设置计量元件。

  - 停止运行

如停运时间短于一周，则不必关闭仪表，仪表电耗很低，传感器也应处于待用状态。如水的硬度很高，则钙盐可能会沉积并阻碍传感器转子转动，此时会发出流量报警，这种情况下应清洗传感器。

- 首先关闭入口样水；

- 等到转子停止转动；

- 关闭仪表。

随后移去传感器电缆，此时传感器可进行拆，清洗和重新安装操作。如长时间不用，关闭仪表后移去传感器电缆，移去传感器，擦干并放置在干净的地方。从流通池中取出参比电极，把电极帽中注入水并盖在电极上，一定不能让电极变干。

注意：一定不能使传感器电缆和传感器插头处溅上水。

5.5更换保险管

慢动作保险管F2,F3,F4在超负荷时起作用。

在更换保险之前检查电缆是否有短路。

快动作保险管仅在重要电缆故障或电击时起作用。

保险

F2           F3    F4          F5               F7

F6             F8

1   3         4  5        6   7   8  9         10  11  12  13       14   15  16  17  18

各保险管的功能

F2= 警报断电器(4,5):      1A, 慢动作      F3= 触点2 (6,7)       1A, 慢动作

F4= 触点1(8,9)           1A, 慢动作      F5= 信号输出1(14)    1A, 快动作

F6= 信号输出2 (15)       1A, 快动作

注意！只能用原装保险管（定货号：19-960010）

保险管F2到F4：用钳子拔出黑色的保险管，装进新的。注意不要弄弯金属针。

保险管F5到F8：用尖嘴钳拔出保险管，将新的保险管装于夹持装置上，推至紧锁位置。

6.备件

CN-A83-555020	无传感器的Trades流通池

CN-A83-590020	流通池的替代件

CN-A83-819010	流通池的替代过滤器

CN-A82-811010	流通池的过滤器管

CN-A83-595010	流通池的带型环的更小的管

CN-A83-595020	流通池的带型环的更长的管

CN-A83-595030	流通池的带型环的外管

CN-A83-595040	流通池的传感器测量池

CN-A83-595050	流通池盖

CN-A83-590030	流通池的清洗件

CN-A86-110010	硅树脂样水管,3米

CN-A86-130010	PVC废水管,2米

CN-A87-027020	带电缆的温度传感器

CN-A87-450010	带转子的联氨传感器

CN-A87-459010	联氨传感器的转子

CN-A87-850100	联氨参比电极

CN-A88-121620	参比电极电缆，0.9米

CN-A87-931010	带电缆的流量传感器，1米

联氨电极电缆，0.8米

CN-A19-960010	保险管

7.主要技术数据

尺寸/重量：             280x850x140mm/8kg

箱体：                           铝IP65

环境温度：                  -15—+50℃

操作温度：                  -25—+65℃

运输温度：                  -30—+85℃

数据显示：                  LCD背光式，15mm高

连接：                       插拔端子板

电源

电源：              24、115、100、200、

230VAC（±15%）/50/60HZ

或直流24VDC（隔离，±20%）

功率消耗：                      最大7VA

参数存储无须电池

报警继电器

干接点触点                     最大容量1A/250VAC

即时显示已编程的报警值和仪器故障

通过键盘设定报警值

输出信号

可编程的，作为测量值（量程可自选，线性或非线性）或作为连续调节输出信号（可编程参数）

输出电流：                       0/4…20mA

最大容量：                       510Ω

与传感器输入信号电流隔离

串口

RS485串口，PROFIBUS DP或SWANBUS 或MODBUS ASCII/RTU

继电器

两个干接点触点可编程选择作为限位开关或调节器

最大容量：510Ω

控制功能

对1或2个计量泵、电磁阀、脉冲泵或电动阀的继电器输出或电流输出

调节方式：               P、PI、PID、PD

调节参数可编程

附加电流环路

干接点电流环路0/4-20mA Trades信号的pH补偿测量值自由编程

遥控止

干接点输入

联氨测量

传感器信号输入(电流隔离)

精度:

+5%在校准值的+50%内

稳定性：

一个月内正常情况下，校准值的+2%或+0.5ppb

响应时间：300秒内90%。

自动温度补偿。

温度

测量范围:			-30-+130℃

工作范围：           0.5-50℃

分辨率:				0.1℃

联氨流通池

丙稀酸玻璃的流通池容纳联氨传感器，流量传感器，温度传感器，1个附加12mm插孔

样水入口压力：		0.15-2bar

样水温度：          0.5-50℃

样水出口：			常压排放

箱体温度调整

温度高于+65℃或低于-25℃时报警